# Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaumatyzowany generator aerozoli do przeprowadzania procesu dekontaminacji sprzętu medycznego oraz pomieszczeń metodą zamgławiania‘’

W poniższej części Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany (opisać)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE” oraz opisać w wyczerpujący sposób parametr oferowanego urządzenia.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania. Podobnie brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Parametry techniczno-funkcjonalne” (dla parametrów wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Parametry oferowanego urządzenia winny zostać potwierdzone w załączonym do Oferty dokumencie/dokumentach (w szczególności np: specyfikacji technicznej urządzenia, materiałach informacyjnych, katalogu, instrukcji obsługi, protokole z badań, certyfikacie CE)

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 1  i załączyć go do OFERTY.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 1   szt.

Producent:  ...................

Model/Typ: ................................

Rok produkcji  ……………………..r.

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r. | Tak |  |
|  | Urządzenie i preparat bezpieczne dla powierzchni dekontaminowanych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń, elementów z gumą, plastikiem oraz w szczególności sprzętu elektronicznego. | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze do 300 m³ | Tak |  |
|  | Proces dezynfekcji całkowicie zautomatyzowany | Tak |  |
|  | Mobilna konstrukcja urządzenia pozwalająca na jego łatwe przemieszczanie między pomieszczeniami | Tak |  |
|  | Równomierne rozpylanie środka dezynfekcyjnego na wszystkich powierzchniach nawet trudnodostępnych | Tak |  |
|  | Automatyczna kalkulacja ilości produktu i czasu dyfuzji środka w zależności od kubatury pomieszczenia | ### Tak |  |
|  | Opóźnienie rozpoczęcia procesu dyfuzji pozwalające na bezpieczne opuszczenia dezynfekowanego pomieszczenia | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego uruchomienia urządzenia w ustalonym czasie | Tak |  |
|  | Możliwość identyfikacji pomieszczenia i operatora za pomocą kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Zapis danych w sterowniku urządzenia | Tak |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych pozwalających na bezbłędną identyfikację pomieszczenia i operatora. | Tak |  |
|  | Rejestracja procesu zamgławiania. | Tak |  |
|  | Wbudowany port USB umożliwiający kontrolę parametrów procesu.( ilość zużytego preparatu, dane użytkownika, czas dyfuzji, czas kontaktu, błędy procesu itp.) | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu danych na komputer i zrobienie wydruku | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola poziomu preparatu dezynfekcyjnego wraz z porównaniem ilości potrzebnej do przeprowadzenia poprawnej dezynfekcji wybranej kubatury. | Tak |  |
|  | Brak możliwości skrócenia procesu przed zakończeniem całego cyklu. | Tak |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie procesu dezynfekcji w przypadku niedostatecznej ilości preparatu w pojemniku. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji na temat błędów na wyświetlaczu sterownika. | Tak |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie procesu w przypadku zakłóceń lub nieprawidłowości | Tak |  |
|  | Działanie środka wskazujące skuteczne działanie po jednokrotnym procesie zamgławiania: - Bakteriobójcze w czasie max. 30 min. - Grzybobójcze w czasie max. 120 minut. - Wirusobójcze (łącznie z Noro, Adeno i Polio) w czasie max. 60 min. - Sporobójcze na Clostridium difficialw w czasie max. 60 min. Załączyć dokument badań potwierdzających skuteczność. | Tak, Podać i załączyć dokument potwierdzający: |  |
|  | Dekontaminacja przeprowadzana w oparciu o środek o zawartości nadtlenku wodoru w stężeniu roboczym poniżej 3%. Bez zawartości metali ciężkich | Tak |  |
|  | Proces dekontaminacji zgodny z normą NFT 72-281 (2014) | Tak |  |
|  | Waga urządzenia max. 35 kg. | Tak (podać) |  |
|  | Deklaracja CE | Tak (załączyć) |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK PODAĆ |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dedykowany środek w ilości min. 5l wliczony w cenę | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w każdym roku obowiązywania gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dostawy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Naprawy i przeglądy urządzenia realizowane przez autoryzowany serwis | TAK, podać serwis i adres: |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (szt / kpl) | Cena jedn. brutto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Zaumatyzowany generator aerozoli do przeprowadzania procesu dekontaminacji sprzętu medycznego oraz pomieszczeń metodą zamgławiania | 1 |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy