SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 - Urządzenia do diagnostyki obrazowej RTG wraz z integracją komputerową RIS/PACS obejmuje dostawę:

A. APARAT RTG CYFROWY PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY - 1 szt.

B. Aparat RTG z ramieniem C - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33111000-1 aparatura rentgenowska

33111400-5 urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej

| L.P. |  |  |  | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie |  |  |  | OCENA PUNKTOWA |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  | B | C |  |  |  | D |  | E |  |
| A. |  |  |  | APARAT RTG CYFROWY PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu/model: .................................. Producent: ................. Rok produkcji 2018r.: ......................... Klasa wyrobu medycznego: ……………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W pełni cyfrowy aparat przewoźny RTG typu DR z bezprzewodowym detektorem i napędem akumulatorowym wyprodukowany przez jednego producenta |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji 2018 |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat/deklarację zgodności właściwą dla urządzenia oprogramowania stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Jeden wspólny Certyfikat CE / Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat. |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Główne elementy oferowanego aparatu: - konstrukcja mechaniczna z napędem, - generator wysokiego napięcia, - detektor - zintegrowana stacja technika - oprogramowanie wyprodukowane przez tego samego wytwórcę |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| I. | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z konsolą technika |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Moc generatora ≥ 30 kW |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów - zasilanie 230 V ± 10% |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Częstotliwość generatora ≥ 100 kHz, |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 2ms |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres napięciowy ≥ 40-150 kV |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość prądu ≥ 400 mA |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres prądowo-czasowy ≥ 0,1-300 mAs |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Jeden monitor dotykowy LCD do sterowania generatorem, obróbką obrazową i wysyłaniem badań |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| II. | KOLUMNA Z LAMPĄ RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna teleskopowa |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne lampy przed przegrzaniem |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Moc małego ogniska ≥ 29kW, |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Moc dużego ogniska ≥ 60kW, |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna obudowy lampy ≥ 1,2 MHU |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Kąt obrotu kolimatora Min. ±900 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED) |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Odległość maksymalna podłoga – ognisko ≥ 200 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Pochylenie kołpaka lampy w zakresie min. +90º do -10º |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Obrót kołpaka lampy wokół osi poziomej w zakresie ≥ ±1300 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Kąt obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej ≥ ± 2500 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zakres ruchu lampy w poziomie ≥53cm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wbudowany DAP zintegrowany z Dicom |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wbudowane w kolimator dodatkowe filtry nieprzesłaniające wiązki, min. 3 filtry |  |  |  | TAK , podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| III. | DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna ≥ 42 x 35 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Matryca obrazowa [pikseli] ≥ 7,5 mln pikseli |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora ≤ 140 µm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 3,5 Lp/mm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Przetwarzanie przetwornika detektora ≥ 16 bitów |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni ≥ 150 kg |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Waga detektora < 3,2kg |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Ilość możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora ≥ 300 ekspozycji |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 55% dla 1lp/mm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochrone przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu min. IP57 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora. |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat lub ładowarka zewnętrzna |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia detektora z kratką o zakresie badan z SID 100-180cm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | Detektor musi mieć: - możliwość zamiennego stosowania z detektorami z aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym już posiadanym przez Zamawiającego firmy Carestreem – możliwość obsługi przez konsolę aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym już posiadanym już posiadanym przez Zamawiającego firmy Carestreem |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV. | STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy stacji technika – nastawianie parametrów ekspozycji i obróbka obrazu |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, kolorowy dotykowy, min. 19” |  |  |  | Tak, Podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100 Mbit/s |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. Zdjęcie AP, L) |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wybór i zmiana parametrów generatora |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Usuwanie obrazu kratki |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 4000 obrazów |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba. |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość generowania histogramu dla obrazu |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) ≥ 40 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs) |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, Query/Retrieve |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym, do robota nagrywającego płyty CD/DVD |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wskaźniki ekspozycji zgodnie z normą IEC |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  | TAK - 10pkt NIE - 0pkt |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  | TAK - 10pkt NIE - 0pkt |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  | TAK - 10pkt NIE - 0pkt |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem na wiek i wagę |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka i automatyczne raportowanie przez system do centrum serwisowego sytuacji awaryjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych. |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej lub cyfrowej CR |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość obsługi dwóch oferowanych formatów detektorów bez konieczności wzywania serwisu |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość obsługi posiadanych detektorów DRX Carestream |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| V. | MONITOR DOTYKOWY APARATU DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość obsługi aparatu RTG poprzez monitor dotykowy mocowany na kołpaku |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  | TAK - 10pkt NIE - 0pkt |  |  |  |
|  | Monitor LCD, kolorowy dotykowy, przekątna min. 8” i rozdzielczości min. 800x600 pikseli |  |  |  | TAK/NIE, podać |  |  |  | TAK - 10pkt NIE - 0pkt |  |  |  |
|  | Wybór i zmiana parametrów generatora |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  | TAK - 10pkt NIE - 0pkt |  |  |  |
|  | Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający akceptację bądź usuniecie zdjęcia |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  | TAK - 10pkt NIE - 0pkt |  |  |  |
| VI. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu i boku aparatu rtg |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Maksymalna prędkość aparatu w ruchu min. 5 km/h |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt |  |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu ≤ 60 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Maksymalna waga aparatu ≤ 580 kg |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm, |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Długość aparatu w pozycji transportowej ≤ 130 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wysięg względem pionowej osi obrotu kolumny ≥ 130 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia do współpracy z detektorami o innych wymiarach |  |  |  | Tak, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie ( na koszt wykonawcy) testów akceptacyjnych, specjalistycznych aparatu przez cały okres gwarancji |  |  |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS produkcji Alteris SA. Zakup licencji RIS, PACS i prace konfiguracyjne po stronie Wykonawcy (wymagana konfiguracja worklisty). |  |  |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla całej zaoferowanej konfiguracji (w miesiącach) ≥ 36 miesięcy |  |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| B. |  | Aparat RTG z ramieniem C - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu/model: .................................. Producent: ...................... Rok produkcji 2018r.: ................................ Klasa wyrobu medycznego: ……………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  | Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Generator wysokiej wydajności oferujący szeroki zakres prądowy, moc generatora min. 2,0 kW |  |  |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości dla całego zakresu pracy generatora i programów pracy ≥ 38 kHz |  |  |  | TAK, podać |  |  | 38 kHz – 0 pkt 39kHz – 5 pkt 40 i więcej – 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Prąd fluoroskopii impulsowej ≥ 10mA |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Radiografia cyfrowa |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Prąd radiografii cyfrowej ≥ 20 mA |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii ≥ 50% |  |  |  | TAK, podać |  |  | 50% - 0 pkt 51-59 % - 5 PKT 60% i więcej- 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii ≥40-110 kV |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Skopia pulsacyjna w zakresie ≥ 20 pulsów/s |  |  |  | TAK, podać |  |  | 20 p/s – 0 pkt 21-24 p/s – 5 pkt 25 i więcej p/s – 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie ≥10-25ms |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Automatyka AEC |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Specjalistyczny program dedykowany do zabiegów ortopedycznych samoczynnie redukujący lub zwiększający ilość pulsów fluoroskopii w zależności od tego czy obiekt obrazowany jest statyczny czy też porusza się |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
| II. |  |  | Lampa rtg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lampa ze stacjonarną anodą |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Totalna filtracja ≥ 3,7 mm Al. ( w tym m.in. 0,1 Cu) |  |  |  | TAK, podać |  |  | 3,5 mmAl – 0 pkt 3,6 -3,8 – 5 pkt 3,9 i więcej – 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Wymiary ogniska dla fluoroskopii, radiografii cyfrowej i konwencjonalnej max. 0,6 mm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Pojemność cieplna anody ≥ 50 kHU |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Pojemność cieplna kołpaka > 1120 kHU |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Szybkość chłodzenia anody > 50 kHU/min |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Szybkość chłodzenia kołpaka ≥ 30kHU/min |  |  |  | TAK, podać |  |  | 30kHU/min – 0 pkt 31 -34 kHU – 5 pkt 35 kHU i więcej -10 pkt |  |  |
|  |  |  | Kolimator typu IRIS |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Kolimator szczelinowy z rotacją |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania na monitorach głównych z podglądem krawędzi kolimacji |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
| III. |  |  | Wózek z ramieniem C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ramię C wyważone w każdej pozycji ( po zwolnieniu hamulców ramię pozostaje w stabilnej pozycji w dowolnym położeniu) |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Głębokość ramienia C ≥ 68 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) > 75 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Odległość SID ≥ 97 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Zakres ruchu poziomego ramienia C ≥ 20 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  | 20 cm – 0 pkt 21 cm – 5 pkt 22 cm – 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 42 cm |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) ≥20˚ |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Zmotoryzowany ruch pionowy |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej > ±220° |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Zakres ruchu orbitalnego ≥130° |  |  |  | TAK, podać |  |  | 130° – 0 pkt 131°- 134°– 5 pkt 135°i więcej – 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami. Możliwość blokowania hamulca w dowolnym ustawieniu kół. |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Pedał sterujący pracą koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych. |  |  |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Pozycjoner laserowy od strony wzmacniacza obrazu |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
| IV. |  |  | Wzmacniacz obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnica nominalna min 9” |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Liczba pól obrazowych (ZOOM optyczny) min 3 |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Rozdzielczość kamery CCD ( nie dopuszcza się kamery CMOS) ≥1024 x 1024 |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Głębia obrazu ≥ 12 bit |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | System automatycznego doboru dawki promieniowania. W celu redukcji dawki wielopolowy preskaning (z całej powierzchni wzmacniacza obrazu) obszaru badanego i doboru dawki na poszczególnego pola system |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
| V. |  |  | Monitor, tor wizyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Liczba monitorów ≥ 2 |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Monitory umieszczone wspólnym wózku ramienia C |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" |  |  |  | TAK, podać |  |  | 19'' – 0 pkt 20''-21'' – 5 pkt 22'' i więcej - 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Możliwość prezentacji jednoczasowo obrazu żywego i referencyjnego w naturalnej wielkości |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Luminacja monitorów 800cd/m2 |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | kontrast min 800:1 |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Kąt widzenia obrazu min. 175° |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Matryca obrazu podczas procesingu min. 1024 x 1024 pikseli |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | skala szarości ≥ 16 bit |  |  |  | TAK, podać |  |  | 16 bit – 0 pkt 17-20 bit – 5 pkt 21 i więcej – 10 pkt |  |  |
|  |  |  | Pojemność pamięci na dysku twardym≥ 10 000 obrazów |  |  |  | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania, |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Archiwizacja obrazów w formacie bezstratnym min. TIFF oraz JPG oraz DICOM na nośnikach USB |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) oraz autotransfer obrazu z możliwością włączania funcji I wyłączania w zależności od potrzeb |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Automatyka parametrów fluoroskopii |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | ZOOM min. x 4 |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Obraz lustrzany |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia sali |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Minimum 1 monitor kolorowy realizujący podgląd żywego obrazu dla technika z funkcją dotykowego sterowania blendami, funkcjami generatora, obrotem obrazu, regulacja WINDOWING, i formatem kamery oraz z opcją sterowania parametrami generatora, realizowana dotykowo z pozycji monitorów. Umieszczony co najmniej na wózku ramienia C |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
| VI. |  |  | Wyposażenie i inne wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Videoprinter na papier min. 110 mm wbudowana podstawę aparatu RTG z ramieniem C |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Fartuchy ochronne rtg – 6 sztuk ( 3krótkie + 3 długie) |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dopuszcza się załączenie w formie elektronicznej na płycie CD-R) dostarczona wraz z dostawą aparatu. |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Przeprowadzenie ( na koszt wykonawcy) testów akceptacyjnych, specjalistycznych aparatu przez cały okres gwarancji |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Wykonanie projektu osłon stałych Opracowanie projektu ochrony radiologicznej dla wskazanego miejsca instalacji aparatu |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS produkcji Alteris SA. Zakup licencji RIS, PACS wraz z rozbudową serwera PACS o 3 szt. dysków typu NLSAS 3.5’’ 4TB 7200rpm i prace konfiguracyjne po stronie Wykonawcy |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące |  |  |  | TAK - podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
| WARUNKI SERWISOWE ( wspólne dla obu aparatów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |  | TAK podać adres |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |  | Tak, |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE |  |  |  | TAK - dołączyć do oferty |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta |  |  |  | TAK - dołączyć do oferty |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Dla dostarczonego oprogramowania będącego elementem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu niezbędną ilość licencji (licencje na korzystanie z oprogramowania wydane na czas nieokreślony). |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach do najnowszej dostępnej polskojęzycznej wersji w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty. |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Szkolenie personelu medycznego (ok. 10 osób) z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | Wraz z dostawą komplet dokumentacji uprawniającej urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aparatów RTG |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  |  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji , wykonania projektu osłon stałych |  |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 160 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt. | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat RTG cyfrowy przyłóżkowy przewoźny Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG z ramieniem C Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy