SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18

Załącznik nr 1F do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 6 - Ultrasonografy

Obejmuje dostawę:

A. Mobilny ultrasonograf z zestawem głowic- 1 szt.

B. Mobilny ultrasonograf- Doppler - 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku lub brak odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są minimalnymi warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych parametrów urządzenia w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie/ w kolumnie Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ .

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

CPV:  33112000-8 Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Mobilny ultrasonograf z zestawem głowic- 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: |  | Podać |  |  |
| I. Konstrukcja i konfiguracja: |  |  |  |  |
|  | Aparat przewoźny, mobilny na czterech skrętnych kołach o wadze max. 80 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor kolorowy LCD z matrycą IPS antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia o rozdzielczości min 1280x1024 na ruchomym ramieniu - min. 17” | TAK, podać | 17-18” – 0 pkt. ≥ 19” – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość pochylenia i obrotu monitora (góra/dół, lewo/prawo), niezależnie względem konsoli aparatu +/- 90 stopni | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych min. 3 | TAK, podać | 3 gniazda – 0 pkt. ≥ 4 gniazda – 10 pkt. |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na panelu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapamiętania własnych ustawień użytkownika tzw. presetów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla obrazu 2D i CD min. 1200 klatek | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 65 000 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wartość całościowej dynamiki systemu min. 170 dB | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu od 1,0 do 12,0 MHz określony poprzez częstotliwości fundamentalne pracy głowic ultrasonograficznych współpracujących z oferowanym aparatem | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 320 GB | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Nagrywarka DVD/CD wbudowana w aparat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Porty USB na potrzeby archiwizacji oraz podłączenia zewnętrznych urządzeń min. 2 porty | Tak, podać | 2 porty – 0 pkt. ≥ 3 porty – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i obrazów statycznych na dysku aparatu oraz DVD/CD i pamięci typu Pendrive | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Aparat posiadający własne zasilanie (baterię), lub wyposażony w urządzenie typu UPS pozwalające na pracę bez zasilania sieciowego przez min. 30 min. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Drukarka czarno-biała, wbudowana w aparat sterowana z pulpitu operatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do drukowania raportów z badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyjście sygnału HDMI, min. 3 porty USB, złącze S-Video oraz LAN (Ethernet) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| II. Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |  |  |
|  | Tryb B-Mode (2D) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. od 1 do 30 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1100 Hz | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesny wybór min. 8 stref ogniskowania wiązki nadawczej | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC min. 8 poziomów | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego wiązki (LGC) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Dopplera Kolorowego (CD) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera w sposób płynny, nie mniej niż +/-20st. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy z możliwością wyświetlania na ekranie jednocześnie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu 2D+2D/CD | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Power Doppler (PD) oraz Power Doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Doppler Spektralny (PW) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja szerokości bramki Dopplera PW min. 0,8 – 25 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu dla PW przy 0 stopni korekcji kąta min 9 m/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Tryb duplex (2D + PW) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Triplex (2D + CD/PD + PW) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb dual (2D+2D) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb M-mode | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb M-mode anatomiczny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK | Bez punktacji |  |
| III. Funkcje użytkowe: |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i obrazu zamrożonego min. 15 poziomowy | TAK, podać | powiększenie 15 poziomowe – 0 pkt. powiększenie większe niż 15 poziomowe – 5 pkt. |  |
|  | Bezstratne powiększenie obrazu z optymalizacją rozdzielczości | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja bezstratnej zmiany wielkości w wysokiej rozdzielczości (Write Zoom) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego - TGC) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) oraz automatyczną optymalizację trybu Dopplera Kolorowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic dostępna na wszystkich głowicach convex i liniowych. Wymóg pracy dla trybów: - 2D - THI - Duplex | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy plamkowe oraz poprawiające rozdzielczość kontrastową | TAK | Bez punktacji |  |
| IV. Oprogramowanie pomiarowe: |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietami obliczeniowymi: badania jamy brzusznej, badania mięśniowo-szkieletowe, badania małych narządów i narządów powierzchniowych, badania pediatryczne, badania kardiologiczne, | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Programy pomiarów: Minimum 8 odległości na jednym obrazie, obwód, | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju badania z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazów do raportu | TAK | Bez punktacji |  |
| V. Głowice ultradźwiękowe: |  |  |  |  |
| 1. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa do badań małych narządów | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |
| 1.1 | Zakres częstotliwości min. 3.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 1.2 | Szerokość czoła głowicy max. 40 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 1.3 | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 200 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 1.4 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 1.5 | Obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |
| 2. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica konweksowa do badań narządów jamy brzusznej | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |
| 2.1 | Zakres częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 2.2 | Kąt pola obrazowania głowicy min. 65° | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 2.3 | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 250 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 2.4 | Obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |
| 2.5 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
| 3. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica sektorowa do badań kardiologicznych | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |
| 3.1 | Zakres częstotliwości min. 1.0 – 4.0 MHz (± 1 MHz) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 3.2 | Obrazowanie w trybie Dopplera fali ciągłej | TAK | Bez punktacji |  |
| 3.3 | 64 elementy piezoelektryczne | TAK | Bez punktacji |  |
| 3.4 | Kąt skanowania 85 stopni | TAK | Bez punktacji |  |
| 3.5 | Maksymalny zakres prędkości w trybie Dopplera fali ciągłej min. 45,0 m/s | TAK, podać | 45,0 m/s – 0 pkt. > 45,0 m/s – 10 pkt. |  |
| B. | Mobilny ultrasonograf- Doppler - 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: Rok produkcji 2018r.: |  | Podać |  |  |
| KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |  |
|  | Aparat nowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, wyposażony w 4 skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch z nich. Rok produkcji 2018. | TAK/podać | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania danych min 4 500 000 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1900x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu minimum 21". | TAK, podać | przekątna ekranu: 21” – 0 pkt. > 21” – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość płynnego obrotu wokół osi, wychylenia prawo-lewo i zmiany wysokości pulpitu operatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Panel sterowania regulowany w dwóch płaszczyznach niezależnie od monitora: lewo/prawo min. 170 stopni, góra/dół min. 10 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 12 cali | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna dostępna na ekranie dotykowym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu z monitora na ekranie dotykowym z możliwością regulacji jego parametrów celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy dostępnych głowic min. 1.0 -20.0 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dynamika systemu min 280 dB | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimum 4 aktywne, równoważne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowane w aparat zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s | TAK | Bez punktacji |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
|  | B-mode (2D) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny FRAME RATE dla trybu 2D: min. 1900 obrazów/sek | TAK/podać | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu min od 1.0 – 30.0 cm. | TAK/podać | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 9 kątów | TAK/podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego TGC oraz strefowego LGC | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D: wzmocnienie i krzywe TGC, PWD: skala, linia bazowa) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Min. 15 stopniowe powiększenie dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zoom HD – powiększenie obszaru bez utraty rozdzielczości | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyłączenia mapy koloru na obrazach w trybie Dopplera kolorowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+CD | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja HPRF | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PWD min. 1.0 – 20.0 mm. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obraz diagnostyczny wypełniający ekran monitora min. 80 % | TAK, podać | 80% – 0 pkt. > 80% – 10 pkt. |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ogólnopediatrycznych i urologicznych | TAK | Bez punktacji |  |
| POMIARY I RAPORTY |  |  |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – minimum 8 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów, objętości przepływu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów i komentarzy do raportów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK | Bez punktacji |  |
| GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE |  |  |  |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2.0 – 6.0 MHz. (±1 MHz) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Liczba kryształów min. 150 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 45º | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań małych narządów, badań naczyniowych, badań pediatrycznych i badań mięśniowo-szkieletowych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2.0 – 20.0 MHz (±1 MHz) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość czoła głowicy min 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Liczba kryształów min. 1500 | TAK, podać | 1500 – 0 pkt. 1501-1750 – 5 pkt > 1750 – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną | Tak | Bez punktacji |  |
| ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |  |  |
|  | Liczba obrazów w pamięci dynamicznej CINE w trybie B i CD: minimum 2000 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 60s dla trybu PW Doppler i M-Mode | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Videoprinter czarno-biały zintegrowany z aparatem, sterowany z pulpitu operatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zapis obrazów na płytach DVD i pamięciach USB w formatach: jpeg, avi, DICOM. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików w formacie DICOM 3.0 przy archiwizacji na nośniki zewnętrzne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | Bez punktacji |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |  |
|  | Planowanie i śledzenie toru igły w zabiegach interwencyjnych z wykorzystaniem fuzji obrazów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne głowice objętościowe typu Convex i Liniowa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną w kształcie litery „L” lub „T”, Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 7,0 – 16,0 MHz (+/-1 MHz), Szerokość czoła głowicy maks. 25 mm, Obrazowanie harmoniczne, Liczba elementów akustycznych min. 192. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań jamy brzusznej i głowy noworodków oraz badań naczyniowych. Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz (+/-1 MHz), Liczba elementów akustycznych min. 192, Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Elestografia fali poprzecznej z opcją kodowania kolorem i możliwością wykonania pomiarów sztywności tkanki w jednostkach kPa oraz m/s. Funkcja dostępna w trybie live oraz na obrazach i pętlach zapisanych w pamięci aparatu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów deformacji i synchronii wykorzystujące technikę śledzenia markerów akustycznych - speckle tracking | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łączenie i porównywanie obrazów z CT/MR/PET oraz USG | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Elastografia typu strain (pomiar stosunku sztywności tkanki do tkanki referencyjnej) – tzw. strain ratio | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy kolorowy i spektralny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI SERWISOWE ( wspólne dla obu aparatów) |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry oceniane wynosi: 60 pkt

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu w kolumnie  Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mobilny ultrasonograf z zestawem głowic | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mobilny ultrasonograf- Doppler | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy