SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Załącznik nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1  obejmuje:

A.   Łóżka szpitalne elektryczne szt. 7  (w tym 2 szt. z wagą),

B.  Specjalistyczny wózek transportowy - 1 szt

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

CPV:    33192100-3  Łóżka do użytku medycznego

33192130-2  Łóżka z silnikiem

33192120-9 Łóżka szpitalne

33193100-0 Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie

|  | L.P. |  |  | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE |  |  | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie |  | OCENA PUNKTOWA |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  | B |  |  | C |  | D |  | E |  |
|  | A. |  |  | Łóżka szpitalne elektryczne szt. 7 (w tym 2 szt. z wagą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i typ /model łóżka bez wagi (5 szt) :................................. Nazwa i typ /model łóżka z wagą (2 szt) :................................. Nazwa i typ /model materac (7 szt) :................................. Producent: ................. Rok produkcji 2019r.: ......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Łóżko szpitalne elektryczne z wyposażeniem |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej (lakierowanej proszkowo farbą poliestrową) oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu zgodnie z normą IEC 60601-2-52. Otwarta konstrukcja podstawy ułatwiająca czyszczenie oraz wymianę części. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 4x2 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta min. 185 kg |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Leże łóżka (min. 4 segmenty) wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane bez użycia narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości oraz ułatwiające dostęp do konstrukcji łóżka |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Wyprofilowane panele platformy materaca redukujące nacisk na ciało pacjenta |  |  |  | NIE |  | Wyprofilowane panele – 10 pkt Płaskie panele – 0 Pkt |  |  |  |
|  |  |  | Panel przezierny dla RTG. Oparcie łóżka wypełnione płytą przezierna dla promieniowania RTG z uchwytem szufladowym bocznym lub tylnym na kasetę RTG |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Liczba ruchomych segmentów łóżka min. 3 |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Długość zewnętrzna łóżka regulowana w zakresie min. 219-242 cm |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość przedłużenia długości łóżka o min. 23 cm |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Ruchomy panel wypełniający leże po przedłużeniu. Nie dopuszcza się łóżek w których po przedłużeniu powstaje pusta przestrzeń |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Szerokość zewnętrzna łóżka (z barierkami) 102-104 cm. |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym (kolor do wyboru). |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (spełniające normę EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki w żadnej pozycji nie poszerzające łóżka |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Panel sterowania dla personelu wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko wykonujące sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda – autokontur, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Od strony zewnętrznej łóżka panele kontrolne wbudowane w barierki boczne do sterowania funkcjami (po obu stronach łóżka), wraz z selektywną blokadą funkcji oraz panelem zlokalizowanym w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców, obsługującym podstawowe funkcje elektryczne łóżka (po obu stronach łóżka), min.: regulacja wysokości, segmentu podparcia ud, regulacja oparcia. W łóżku min. cztery panele do sterowania funkcjami łóżka dla personelu |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i unikania kolizji z otaczającym sprzętem w czasie regulacji, min. dwa panele sterujące dla pacjenta |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja elektryczna wysokości leża min. 34-78 cm przy kołach o średnicy 150 mm. |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja elektryczna części plecowej min. 0-62º |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców z chwilową pauzą po osiągnięciu przez oparcie kąta 30º, umożliwiającym proste osiągniecie korzystnej klinicznie pozycji. |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja elektryczna części udowej min. 0-20º |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja mechaniczna części łydkowej min. 0-16º |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z panelu sterowania w zakresie min. 12º |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość ustawienia w pozycji Fowlera |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną stabilizuje ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja elektryczna CPR. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji łóżka i obniżenia leża. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja biokontur – w przypadku zakrzywionych paneli leża - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych dla regulacji wysokości, części plecowej, części nożnej |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Koła jezdne pojedyncze niebrudzące podłoża – średnica 150 mm |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Drążek łączący pedały hamulca od strony nóg |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 80 mm |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Konstrukcja podwozia zapewnia prześwit pod leżem identyczny w każdym punkcie na całej powierzchni pod łóżkiem- min 15 cm |  |  |  | TAK, podać |  | Prześwit 15 cm – 0 pkt Prześwit powyżej 15 cm – 10 pkt |  |  |  |
|  |  |  | Łóżko wyposażone w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, uchwyt na rękę. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty na narożnik w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik na dodatkowe akcesoria |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie 230V 50Hz |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku (nie dotyczy oświetlenia pod łóżkiem). Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Metalowe uchwyty worków urologicznych po dwa z każdej strony łóżka min. 4 umieszczone pod leżem. Każdy uchwyt z dwoma haczykami na worki min. 8 haczyków w łóżku. |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | W segmencie oparcia pleców co najmniej dwa uchwyty na pasy do zabezpieczania pacjenta |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | W podstawie łóżka zasilane piąte koło wyposażone w intuicyjny napęd wspomagający transport pacjenta, aby umożliwić personelowi łatwe manewrowanie — bez konieczności obsługiwania skomplikowanych mechanizmów sterujących |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | System wspomagający transport, obracanie o 3600 oraz hamowanie łóżkiem w przypadku zjazdów |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | System wspomagający transport zintegrowany bezpośrednio z łóżkiem |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Oświetlenie podłogi po obu stronach łóżka informujące, że koło napędowe jest aktywne. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Oświetlenie systemu informujące użytkownika o niskim stanie baterii |  |  |  | NIE |  | Tak – 10 Pkt Nie – 0 Pkt |  |  |  |
|  |  |  | Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 4,2 A |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalna prędkość przy pełnym wspomaganiu min. 4 km/h |  |  |  | TAK, podać |  | Maksymalna prędkość 4km/h - o pkt 5 i wiecej km/h - 10 pkt |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny dystans możliwy do pokonania przy w pełni naładowanym akumulatorze min. 4500 m |  |  |  | TAK, podać |  | Max. dystans w zakresie 4500 - 4900m – 0 pkt Dystans powyżej 4900m – 10 pkt |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczne opuszczenie koła po ustawieniu dźwigni hamulca w pozycji „do góry” |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Wyłącznik zatrzymania awaryjnego umieszczony w szczycie od strony nóg i głowy pacjenta. |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Aktywowanie wyłącznika zatrzymania awaryjnego powoduje uruchomienie elektrycznego hamulca w celu zmniejszenia pędu i zmniejszenia prędkości łóżka aż do całkowitego zatrzymania |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie łóżek: |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prosty wieszak kroplówki z 4 hakami ze stali nierdzewnej, udźwig całego stojaka min.14 kg, zakres regulacji wysokości min. 1045-1880mm (łącznie 7 szt) |  |  |  | Tak, Podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Uchwyt do butli tlenowej (Średnica do wyboru) |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | MATERAC STANDARDOWY - 7 szt. o następujących parametrach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 dopasowany do leża łóżka o grubości min. 15 cm |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 120 kg |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Wkład – pianka przeciwodleżynowa o gęstości nie mniejszej niż 40 [kg/m3] Pianka materaca łatwo dostosowująca się do kształtu ciała. |  |  |  | TAK, podać |  | Gęstość pianki: 40 [kg/m3] – 0 pkt powyżej 40 [kg/m3] – 10 pkt |  |  |  |
|  |  |  | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Nacięcia pozwalające na łatwe profilowanie materaca oraz lepszą cyrkulację powietrza. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Pokrowiec materaca dwukierunkowo rozciągliwy |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Pokrowiec materaca „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Materac posiadający 3 sekcje: głowy, tułowia i nóg. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Materac posiadający nacięcia poprzeczne na całej długości, odpowiednie dla sekcji głowy, tułowia i nóg. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Pokrowiec materaca z możliwością mycia i dezynfekcji wybranymi środkami |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość prania w temperaturach do 95 °C |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | 2 łóżka wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta (wagę) o następujących parametrach: |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Łóżko wyposażone w dwa wyświetlacze wbudowane w barierki po obu stronach łóżka do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, kątów nachylenia oparcia pleców, Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia; system certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2014/31/EWG |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | System pomiaru masy ciała pacjenta: - system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Łóżko wyposażone w system sygnalizacji wyjścia pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka z regulacją jego czułości |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Łóżko wyposażone w system antyprzeciążeniowy nie pozwalający podnieść ciężaru większego niż maksymalny udźwig łóżka |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | B. |  | Specjalistyczny wózek transportowy - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i typ /model: .................................. Producent: ...................... Rok produkcji 2019r.: ................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Wymiary zewnętrzne: - Długość min. 211 cm - Szerokość max. 78 cm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Powierzchnia leża pacjenta: - Długość min. 192 cm - Szerokość min. 66 cm |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Maksymalny udźwig min. 245 kg |  |  | TAK, podać |  | Udźwig 250 kg i więcej – 10 pkt Udźwig 245-249 kg – 0 pkt |  |  |  |
|  |  |  |  | Waga wózka max. 145 kg |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Leże dwusegmentowe wykonane z płyty HPL zgodną z europejskimi normami EN 438 i ISO 4586 potwierdzone odpowiednimi dokumentami |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Konstrukcja ramy: stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 56-93 cm, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga) |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulowane oparcie pleców wspomagane sprężyną gazową |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulacja kąta segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0-87˚ |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulacja wysokości, przechyłów Trendelenburga i anty- Trendelenburga za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. +/- 12° |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Nożny przycisk bezpieczeństwa pozycji Trendelenburga przy górnym szczycie wózka |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Leże wózka przezierne na całej długości dla promieni RTG |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Podnoszona platforma na kasetę RTG na całej długości leża. |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Centralny hamulec z dźwigniami aktywowany w czterech narożnikach wózka |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Blokada koła do jazdy na wprost, pomagająca w prowadzeniu wózka w linii prostej, np. przez długi korytarz |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające prowadzenie wózka |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 14 kg. |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm |  |  | NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
|  |  |  |  | Statyw kroplówki wykonane ze stali nierdzewnej z 4 haczykami ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się haczyków wykonanych z tworzywa) |  |  | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Miejsce na butlę tlenową w podstawie wózka |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Miejsce na osobiste rzeczy pacjenta w podstawie wózka |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Odbojniki w narożnikach |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka wykonane ze stali nierdzewnej |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość barierek bocznych mierzona od leża min. 31 cm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Długość barierek bocznych min. 162 cm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Szyna do montażu systemów terapii tlenowej |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Cztery antystatyczne, niebrudzące podłoża koła o średnicy min. 20 cm, wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Odłączana, składana półka na monitor o udźwigu min. 12 kg oraz uchwyt na kartę informacyjną |  |  | NIE, podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  |  |  |  | Leże wózka z rzepami pozwalającymi na umocowanie kompatybilnego materaca |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Materac grubości min. 65 mm, przezierny dla promieni RTG, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej tkaninie. |  |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Możliwość zastosowania materaca dwuczęściowego ułatwiającego przesuwanie pacjenta z wózka na łóżko |  |  | NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
|  | WARUNKI SERWISOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące |  |  | TAK - podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Okres rękojmi wynosi 2 lata |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | TAK, podać adres |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni roboczych |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na cały sprzęt, w zależności, który termin upłynie później. |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  | Tak, |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  | Wymagane dokumenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Prospekt, katalog lub materiały informacyjne producenta potwierdzające oferowane parametry przedmiotu zamówienia |  |  | TAK - dołączyć do oferty |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |  |  |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 100 pkt

Uwaga!

Wycenić osobno łóżka z wagą i bez wagi - materace oraz pozostałe wyposażenie doliczyć do każdego łóżka

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt. | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 4 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łóżka szpitalne elektryczne : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Łóżka szpitalne elektryczne (bez wagi) Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Łóżka szpitalne elektryczne (z wagą) Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Specjalistyczny wózek transportowy Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy