SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Załącznik nr 1C do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 - Dźwig do podnoszenia pacjentów - 1 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

CPV:  33192600-8  Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dźwig do podnoszenia pacjentów - 1 szt. ( z wyposażeniem) |  |  |  |  |
| Producent: ............ Typ/Model: .................. R.prod.: 2019. |  |  |  |  |
|  | Mobilny, zasilany elektrycznie podnośnik bariatryczny, do podnoszenia pacjentów z wyposażeniem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny udźwig w pozycji siedzącej min. 250 kgModel | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny udźwig w pozycji leżącej min. 220 kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowana ładowarka w panelu sterowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System automatycznego wyłączania w przypadku przekroczenia dopuszczalnego udźwigu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czytelne piktogramy na przyciskach funkcyjnych pilota | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Magnetyczne umieszczanie pilota w dowolnym punkcie podnośnika | NIE | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Spiralny, rozciągliwy przewód pilota dla lepszego komfortu pracy | NIE | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Awaryjny wyłącznik na panelu sterowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Niezależne 2 systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | trzypunktowy lub czteropunktowy wieszak dla pacjentów bariatrycznych wyposażony w mocowania podwieszek i noszy - wieszak umożliwiający bezpieczne podnoszenie pacjentów przy użyciu obu oferowanych podwieszek i noszy łyżkowych (w przypadku jeśli dla podnoszenia pacjentów w pozycji leżącej wymagany jest wieszak np.6-8 punktowy Wykonawca winien w ramach ceny ofertowej wycenić 2 wieszaki) | TAK, (podać ilość i typ wieszaka/ów, opisać) | Bez punktacji |  |
|  | mocowania podwieszek: samozamykający się pod wpływem ciężaru metalowy hak | NIE | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Średnica kół tył/przód: 80 - 100 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Koła lekko toczące, niebrudzące powierzchni z min. dwoma hamulcami | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Rozsuwana elektrycznie podstawa jezdna | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość podstawy jezdnej max. 130 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Długość podstawy jezdnej max.1300 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej 555 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maks. szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej 1150 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Min. zewnętrzna szerokość podstawy jezdnej 650 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maks zewnętrzna szerokość podstawy jezdnej 1230 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Promień skrętu max. 1525 mm | TAK | promień skrętu: 1400-1525 mm – 0 pkt poniżej 1400 mm - 20 pkt |  |
|  | Wysokość podnoszenia w zakresie min. od 500 mm do 1810 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zasilany elektrycznie z sieci 220-230 V | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga całkowita podnośnika max. 53 kg (bez wieszaka i kamizelki) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| A. | Podwieszka uniwersalna z podparciem głowy - 1szt | TAK, podać typ/model, producenta |  |  |
|  | Podwieszka pełna do podnoszenia pacjentów o znacznym stopniu niepełnosprawności, niewystarczającej kontroli nad głową - wspierająca całe ciało oraz zapewniająca podparcie głowy | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Umożliwiająca podnoszenia pacjenta z pozycji siedzącej/pół siedzącej i leżącej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podwieszka stanowiąca duże wsparcie ciała | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Udźwig: min. 275 kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Materiał: Poliester | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prania w temperaturze: 90° C oraz suszenia w temperaturze: 55° C | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Dostępna w min. 3 rozmiarach (np. L – XXL ) do wyboru przez zamawiającego | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
| B. | Podwieszka kąpielowa z podparciem głowy - 1 szt | TAK, podać typ/model, producenta |  |  |
|  | Podwieszka siatkowa z podparciem głowy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykonana z materiału bardzo elastycznego zapewniającego świetne wsparcie -poliestrowej siatki pozwalającej ciału oddychać, która dzięki szybkiemu schnięciu, może być używana jako podwieszka do kąpieli | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podwieszka podnosząca nieaktywnych użytkowników, którzy potrzebują wsparcia i/lub którzy są zmuszeni zostać w podwieszce ze względu na bóle, otyłość, itp. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podwieszka wspierająca całe ciało i głowę | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przenoszenie: z pozycji siedzącej/pół siedzącej i leżącej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Udźwig: min. 275 kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prania w temperaturze: min. 90° C oraz suszenia w temperaturze: 55° C | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dostępna w min 3 rozmiarach (np. L – XXL ) do wyboru przez zamawiającego | TAK | Bez punktacji |  |
| C. | Nosze łyżkowe do podnoszenia i transportu pacjentów w pozycji leżącej - 1 szt | TAK, podać typ/model, producenta |  |  |
|  | Nosze łyżkowe do transportowania poziomego i bocznego pacjentów - umożliwiające przenoszenie pacjentów z podejrzeniem urazów kręgosłupa lub wielu złamań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Specjalny system blokowania, łatwy w otwieraniu, kiedy nosze nie są załadowane i całkowicie zamknięty, kiedy na noszach znajduje się pacjent. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozdzielenia noszy na dwie części, w celu łatwego ich umieszczenia pod pacjentem (łatwe zamykanie i otwieranie noszy) | TAK PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Nosze kompatybilne z promieniowaniem rentgenowskim, tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym (możliwość pozostawienia pacjenta na noszach podczas badań) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Posiadające pięć uchwytów po każdej stronie, zapewniających ręczną alternatywę podnoszenia z podłogi i pozwalających na poziome i boczne przenoszenia między łóżkami i innymi powierzchniami | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Nosze wykonane z wytrzymałego plastiku, zaczepy ze stali nierdzewnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W komplecie pasy i kompletne mocowania kompatybilne z oferowanym wieszakiem umożliwiające transport pacjentów bariatrycznych za pomocą podnośnika | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary długość: max. 200 cm szerokość: max. 75 cm wys: 12-14 cm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Max. dopuszczalna waga transportowanego pacjenta min. 300kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Waga noszy max. 15 kg | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Okres rękojmi wynosi 2 lata | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 50 pkt

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 4 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dźwig do podnoszenia pacjentów Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy