SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Załącznik nr 1D do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4 - Mobilna lampa operacyjna - 1 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

CPV:  33167000-8    Lampy chirurgiczne

Nazwa i typ lampy/model: ..................................

Producent:  ……………………………

Rok produkcji 2019r.: ……………………

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019r. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Lampa zabiegowa-bezcieniowa, z mobilnym statywem na kółkach | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażona w minimum 6 białych diod LED | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Temperatura światła w zakresie 4300- 5500º K (podać temperaturę światła) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Odległość robocza: w zakresie min. 60,9 - 100 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Natężenie światła dla odległości roboczej 61 cm: min. 80 000 luksów | TAK, PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Natężenie światła dla odległości roboczej 100 cm: min. 65 000 luksów | TAK, PODAĆ | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość plamy świetlnej dla odległości roboczej: min. 23-28 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość od mocowania do czaszy lampy: min. 95 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Oprawa oświetleniowa ( wysokość x szerokość x głębokość): 34,9 x 45,8 x 10,2 cm (+/- 1 cm) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Podstawa stojaka ruchomego (wymiary): 55,8 x 56,5 x 16,5 cm (+/- 1cm) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Min. 5 kółek w tym min. 2 z blokadą | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Całkowita waga ze stojakiem: max 21kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie: Moc: 100 – 240 V ~50 – 60 Hz, 1 A maks. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przewód zasilający: zestaw 18 3-żyłowych uziemionych przewodów AWG o długości min. 2,5 m | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja natężenia światła | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Bezdotykowy włącznik | NIE | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Bezdotykowa regulacja natężenia światła | NIE | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Sposób wydłużania: system elastycznego ramienia z łatwym wyginaniem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Żywotność diod: minimum 50 000 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zastosowania osłonek jednorazowego użytku zmniejszających ryzyko zakażenia przez zanieczyszczenie krzyżowe (na uchwyty w obudowie czaszy) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ergonomiczna budowa zapewniająca łatwe czyszczenie | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 60 miesięcy | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Okres rękojmi wynosi 2 lata | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski pełni | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 40 pkt

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 4 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mobilna lampa operacyjna Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy