SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Załącznik nr 1G do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 7 - Aparat do oznaczania parametrów krytycznych - 1 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

CPV:  33124100-6 Urządzenia diagnostyczne

38434520-7 Analizatory krwi

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator parametrów krytycznych, metabolitów, jonów i oksymetrii - 1 szt. |  |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: .................................. Producent: .................. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019r.: |  |  |  |  |
|  | Automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujące w systemie ciągłym, dokonujące jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH,pCO2,pO2,Lac,Glu, całk. stęż. Hb wraz z pochodnymi Hb (MetHb, COHb), jony (Na+,K+,Ca 2+,Cl-), kreatynina i mocznik | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość dostosowywania panelu pomiarowego w zależności od potrzeb | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 120μl dla pełnego panelu. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce wraz z gotowością do następnego pomiaru max 120 sek | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość oznaczenia do 40 próbek na godzinę | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalnie 2 materiały zużywalne: osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność min. przez 30 dni w przypadku konfiguracji pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, całk. stęż. Hb wraz z pochodnymi Hb (MetHb, COHb), jony (Na+,K+,Ca 2+,Cl-) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność min. przez 14 dni w przypadku konfiguracji: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, całk. stęż. Hb wraz z pochodnymi Hb (MetHb, COHb), jony (Na+,K+,Ca 2+,Cl-), kreatynina i mocznik | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Aparat prosty, instalowanie materiałów zużywalnych bez potrzeby podawania zewnętrznych płynów. Aparaty wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek wyłączenia zasilania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości jeden raz dziennie dla każdego z poziomów - 3 poziomy niezależnego materiału kontrolnego w pakiecie. Archiwizowanie wyników oznaczeń materiału kontrolnego w postaci liczbowej i ich analizy statystycznej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznego mieszania próbki badanej przed pobraniem – wbudowany mieszalnik próbek. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | wbudowana drukarka | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Analizator pracujący w systemie ciągłym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce: max. 120 s | TAK, podać | max. 60 s - 10 pkt max. 120 s -0 pkt |  |
|  | Objętość próbki potrzebna do oznaczenia pełnego panelu 90 μl | TAK/NIE, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Objętość próbki potrzebna do oznaczenia w trybie mikro 50 μl | TAK/NIE, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK/NIE | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |
| WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Okres rękojmi wynosi 2 lata | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta (szkolenie) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (wraz z zestawem startowym odczynników niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia) | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 60 pkt

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 4 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy