SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Załącznik nr 1H do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 8 - Łóżko bariatryczne z wyposażeniem – 1 kpl.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

CPV:    33192100-3  Łóżka do użytku medycznego

33192130-2  Łóżka z silnikiem

33192120-9 Łóżka szpitalne

Nazwa i typ łóżka (podać): ..................................

Producent: ……………………….

Rok produkcji 2019r.: ……….

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | PARAMETR WYMAGANY Tak/Nie | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko szpitalne bariatryczne zasilane elektrycznie z wyposażeniem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko nowe, wyprodukowane w 2019r. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko przeznaczone do opieki nad pacjentami bariatrycznymi, z certyfikowanym przez jednostkę notyfikowaną systemem ważenia pacjenta. Łóżko w standardzie wyposażone w napęd ułatwiający przemieszczanie się z ciężkim pacjentem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej (lakierowanej proszkowo farbą poliestrową) oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy największym obciążeniu i w trakcie transportu zgodnie z normą IEC 60601-2-52. Otwarta konstrukcja podstawy ułatwiająca czyszczenie oraz wymianę części. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 4x2 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Prześwit między ramą łóżka a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 150mm) nie mniejszy niż 155 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Leże łóżka (min. 4 segmenty) wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane bez użycia narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości oraz ułatwiające dostęp do konstrukcji łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka (z barierkami) 102-104 cm. Barierki w żadnej pozycji nie poszerzają łóżka | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość min. 2 stopniowej regulacji szerokości leża. | Tak, podać | 3 stopniowa regulacja – 10 pkt. 2 stopniowa regulacji – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość poszerzenia leża o min. 30cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej 227 cm +/-2cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość leża w pozycji podstawowej 85 cm +/- 2cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min. 20 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją niską mierzoną od środka segmentu siedziska do podłogi przy kołach 150mm 36-80cm +/- 1cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu pleców 0-62o | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej podudzia 0-16o | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda 0-20o | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentów pleców i uda w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1-4 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga min. 12⁰ | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga min. 12⁰ | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na dwóch panelach sterujących (po jednym na stronę łóżka). Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰. Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia co umożliwia proste osiągniecie korzystnej klinicznie pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Barierki lub/i rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylania segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nóg i głowy (z akcentem kolorystycznym do wyboru). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne – po obu (lewej i prawej) stronach łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Minimum 2 akumulatory: jeden do zasilania podczas transportu i jeden dedykowany wyłącznie dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz] | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w min. 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w system anty-zgnieceniowy zapobiegający zgnieceniu pod łóżkiem przewodów aparatury medycznej, cewników itp. | Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Cztery, podwójne koła o średnicy 150mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 450 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu | Tak, podać | 450 kg - 0pkt 451-500 kg - 5pkt Powyżej 500kg – 10 pkt |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta, dla którego przeznaczone jest łóżko nie mniejsza niż 400 kg | Tak | 400 kg - 0 pkt 401-450 - 5pkt powyżej 450 – 10 pkt |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 80 mm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie: - wieszak na kroplówki –prosty, 4 haki z stali nierdzewnej, zakres regulacji wysokości min. 1045 – 1880 mm -Uchwyt do butli tlenowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta min. III klasy dokładności w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2014/31/EWG obowiązującej we wszystkich krajach członkowskich | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System ważenia pacjenta wyposażony w: - funkcję autokompensacji – pozwala na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania wagi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta lub całkowitego opuszczenia łóżka – z możliwością regulacji czułości lub dezaktywacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna waga łóżka 365 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w napęd elektryczny. Napęd wspomagający jazdę na wprost i w tył z możliwością regulacji prędkości jazdy na wprost w dwóch stopniach. Prędkość jazdy na wprost po pochyleniach wolna, bez możliwości regulacji. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Koło napędowe opuszczane przy pomocy dźwigni nożnych umieszczonych po obu stronach łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Napęd sterowany przy pomocy dwóch uchwytów umieszczonych od strony szczytu głowy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyty wyposażone w diody informujące o stanie napędu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Panele nożne do regulacji wysokości łóżka umieszczone po obu stronach łóżka od stron nóg pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowy panel sterowania dla pacjenta umożliwiający zmianę pochylenia poszczególnych segmentów. Panel blokowany z poziomu panelu personelu (Opcja) | Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dyskretne podświetlenie pod leżem łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY BARIATRYCZNY - 1 szt |  |  |  |
|  | Tak, podać nazwę/typ/ producenta | Podać: |  |  |
|  | Wysokiej klasy, samoregulujący, automatycznie dostosowujący się do wagi i kształtu ciała pacjenta, bez pompy, nie wymagający podłączenia do prądu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materac przeznaczony do zapobiegania powstawaniu uszkodzeń skóry i ich leczenia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: min. 400 kg | Tak, podać | Waga pacjenta: 400 kg – 0 pkt 401-450 kg - 5pkt powyżej 450 kg – 10 pkt |  |
|  | Możliwość poszerzenia i przedłużenia materaca specjalnymi wałkami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Boczne wałki umieszczone w rękawach materaca oraz mocowane do materaca pasami z klamrami oraz zamkiem błyskawicznym dla zapewnienia stabilności i komfortu użytkowania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obniżona sekcja pięt z pianki wiskoelastycznej umożliwiająca minimalizację ucisku | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materac zbudowany z pianki wyposażony w 9 ułożonych wzdłużnie i poprzecznie komór powietrznych dla redystrybucji nacisku oraz poprawy komfortu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materac niepalny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Higieniczny, paroprzepuszczalny, nieuczulający pokrowiec zawierający oznaczenia dla użytkownika (oznaczenie kierunku ułożenia materaca, posiadający deklarację CE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prania pokrowca w temperaturze 95oC, min. 15 min | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość czyszczenia powierzchni środkami dezynfekcyjnymi na bazie chloru o stężeniu do 0.1% | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość suszenia w suszarce automatycznej w temperaturze 80oC | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Długość materaca podstawowego: min.202cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość materaca po przedłużeniu: min. 224cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość materaca podstawowego: min. 86cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość materaca po poszerzeniu: 104 cm lub 122cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość materaca max. 21- 23cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Waga materaca bez wałków max. 25kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy - 1 szt. |  |  |  |
|  | podać nazwę/typ/ producenta | Podać: |  |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych; długość i szerokość materaca dopasowana do leża oferowanego łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 195 kg | Tak | Powyżej 195 kg – 10 pkt 195 kg – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru długości czasu cyklu zmiennociśnieniowego (10 lub 20 minut). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materac niealergizujący, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny, | Tak | Bez punktacji |  |
|  | materac powietrzny przeznaczony do umieszczania bezpośrednio na ramie łóżka (bez konieczności zakupu dodatkowego podkładu) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materac dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, zmniejszający tarcie i ryzyko powstania odleżyn. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Materac powietrzny wyposażony w min. 19 wymiennych komór (3 komory od strony głowy statyczne). | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Materac wyposażony w system pozwalający na odprowadzenie wilgoci i ciepła z wnętrza materaca w celu osuszenia powietrza otaczającego komory | Tak | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Materac o wysokości max. 18-20 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja materaca ze zintegrowanym statycznym wkładem powietrznym, na którym spoczywają aktywne komory powietrzne. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wypuszczenia powietrza z materaca nawet w trakcie transportu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przełącznik masy ciała pacjenta pozwalający na dopasowanie ciśnienia do wagi. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przycisk natychmiastowego utwardzenia powierzchni dla czynności pielęgnacyjnych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik serwisowy przypominający o okresowych przeglądach. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia w komorach | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik utraty zasilania w przypadku odłączenia pompy od sieci | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Masa pompy max. 2,5 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Masa materaca max. 7 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Poziom hałasu pompy podczas trybu statycznego max. 27dB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Poziom hałasu pompy podczas trybu utwardzenia powierzchni max. 27 dB | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wieszaki do zawieszania pompy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przełączenie w tryb transportowy po odłączeniu przewodu powietrznego i zamknięciu go zatyczką | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej. Możliwość prania w maksymalnej temp 950 przez 15 minut. Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrowiec z powłoką poliuretanową zawierającą środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Nakładka regulująca mikroklimat – 1 szt. | Tak, podać nazwę/typ producenta | Bez punktacji |  |
|  | Zasilane pokrycie nakładane na materac bazowy piankowy lub zmiennociśnieniowy, nieprzepuszczalne dla cieczy, stanowiące barierę dla wirusów i bakterii redukujące temperaturę oraz wilgoć na styku skóry pacjenta z powierzchnią pokrycia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrycie wyposażone w gumki na każdym rogu do montażu na materacu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrycie złożone z trzech warstw: - górna warstwa wykonana z nylonu pokrytego poliuretanem, - wewnętrzna warstwa wykonana ze słabo usieciowanej pianki poliuretanowej, - dolna warstwa wykonana z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej tkaniny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrycie wykorzystujące technologię negatywnego przepływu powietrza dla poprawy właściwości odprowadzania wilgoci | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wielokrotnego użytku | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System wyposażony w wentylator zasilany elektrycznie umieszczony po stronie stóp pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W komplecie zasilacz z przewodem elektrycznym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrowiec odporny na płyny, paroprzepuszczalny, oddychający, bakteriostatyczny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przepuszczalność pary wodnej na poziomie min. 165 (g/m2)/h zapewniająca redukcję nadmiernej potliwości | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne obciążenie robocze min. 450kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK - dołączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK | Bez punktacji |  |

# Maksymalna suma punktów za parametry techniczne wynosi: 80 pkt

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 4 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łóżko bariatryczne z wyposażeniem Nazwa/typ: ……………….. Producent: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |  |  |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy