## Pakiet 1 biochemia + immuno
PAKIET Nr 1. Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego na 12 miesięcy
I. Odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne
L.p. | Nazwa | Ilość zamawianych oznaczeń 12 m-cy | Metoda oznaczania | Nr katalogowy wyrobu | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania (testy). | Ilość opakowań na 12 m-cy (szt) | Cena netto za opakowanie (zł) | Wartość netto (zł) za 12 m-cy | Stawka VAT | Wartość brutto (zł) za 12 m-cy
[9 empty] | (kol. H x kol. I) | % | (kol. J + (kol. J x kol. K %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A. | Odczynnik biochemiczne:
1 | Albuminy (BCG) | 1400 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Fosfataza zasadowa (ALP) | 2200 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Aminotransferaza alaninowa (AlAT) | 8000 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | alfa- Amylaza | 2500 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 7400 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Bilirubina bezpośrednia | 800 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | Bilirubina całkowita | 5700 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | Wapń całkowity | 2100 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | Cholesterol | 4000 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | Triglicerydy | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | Kinaza kreatynowa (CK) | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB (CK-MB akt.) | 800 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | Kreatynina Jaffe | 16500 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | Mocznik | 6700 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | Kwas moczowy | 1700 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | gamma- Glutamylotransferaza (GGTP) | 2200 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | Glukoza | 20000 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | Żelazo | 2200 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | Mleczany | 1200 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | Dehydrogenaza mleczanowa (IFCC) | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | Magnez | 2700 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | Fosforany nieorganiczne | 1400 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | Białko całkowite | 3700 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | Białko w moczu i PMR | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | Albuminy (met. turbidymetr.), mikroalbuminuria | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina/ orozomukoid | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | Antystreptolizyna O | 800 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | D-Dimery | 1300 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | Białko C-reaktywne, wysokoczułe | 15000 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | Transferyna | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | Czynnik Reumatoidalny | 800 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | Sód (Na+) | 21000 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | Potas (K+) | 21000 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | Chlorki (Cl-) | 850 | [6 empty] | 0 |  | 0
37 | Sód w moczu | 850 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | Potas w moczu | 850 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | Alkohol etylowy | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | Ferrytyna | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | IgG | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | IgE | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
43 | amoniak | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
44 | wankomycyna | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
B. | Odczynniki immunochemiczne
1 | Troponina | 4400 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | BNP | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Prokalcytonina | 2100 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | TSH (3 gen.) | 6700 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Free T4 | 2300 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Free T3 | 1500 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | anty TPO | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | anty TG | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | CA 125 | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | HE4 | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | AFP | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | CA 19.9 | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | Ca 15.3 | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | CEA | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | PSA | 1400 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | Prolaktyna | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | FSH | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | Estradiol | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | LH | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | Progesteron | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | Testosteron | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | DHEAS | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | beta HCG | 900 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | PTH | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | kortyzol | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | HBs | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | anti-HCV | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | anty Hbs | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | anty Hbc | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | Toxoplazmoza IgG | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | Toxoplazmoza IgM | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | CMV IgG | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | CMV IgM | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | HIV (Ab+Ag) | 800 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | Rubella IgG | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | Rubella IgM | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
37 | EBV VCA IgM | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | EBV VCA/EA IgG | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | EBV EBNA IgG | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | Witamina D | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | Witamina B12 | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | kwas foliowy | 800 | [6 empty] | 0 |  | 0
43 | Insulina | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
44 | syphilis | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
C. | Kalibratory i kontrole:
1
2
3
D. | Materiały eksploatacyjne:
1
2
3
Razem Pkt I. odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne | [8 empty] | 0 |  | 0
II. Dzierżawa aparatu
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA (nazwa, typ, model) |  |  |  | Ilość miesięcy |  | Dzierżawa netto (zł / m-c) |  | Wartość netto dzierżawy na 12 m-cy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy na 12 m-cy (zł)
[9 empty] | (kol. C x kol. D) |  | (kol. E + (kol.E x kol. F %))
A | B |  |  |  | C |  | D |  | E | F | H
1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 0
OGÓŁEM: pkt I, II(odczynniki, dzierżawa aparatu) | [8 empty] | 0 |  | 0
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE:
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8. | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy,
9. | Materiały kontrolne do immunochemii do dwukrotnej na tydzień kontroli jakości na minimum dwóch poziomach wartości - N, P.
10. | Materiały kontrolne do biochemii do codziennej kontroli jakości na minimum dwóch poziomach wartości - N, P.
11. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
12. | W części I Wykonawca winien samodzielnie wskazać : C. Kalibratory i kontrole oraz D. Materiały eksploatacyjne zwalidowane z analizatorem - ilości dostosowane do wskazanych ilości oznaczeń.
13. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 1
14. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
| …………………………..….……. |  |  |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał.1 Pakiet 1 biochemia+immuno
Zał. nr 1 do Pakietu nr 1. Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego na 12 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
Nazwa oferowanego systemu:
Producent:
Typ:
Model:
Lp | OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie | Parametry oferowane (opisać) *
System zintegrowany
1 | Platforma zintegrowana biochemiczno-immunochemiczna wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno- immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami. Możliwość wprowadzenia danych próbki oraz danych demograficznych pacjenta przez jednego operatora z jednego stanowiska komputerowego (jeden system opereacyjny) do systemu. | Tak
2 | System fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż w 2017 roku | Tak
3 | Wszystkie wymienione w formularzu cenowym oznaczenia dostępne do wykonania na oferowanym analizatorze. | Tak
4 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu. | Tak
5 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z poniesieniem przez wykonawcę kosztów jej eksploatacji. | Tak
6 | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line | Tak
7 | Ilość miejsc dla próbek badanych - minimum 150 | Tak
8 | Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiające ciągłe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora. | Tak
9 | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatorów bez konieczności przerywania ich pracy. | Tak
10 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych jak i w naczyńkach na mikropróbki | Tak
11 | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi | Tak
12 | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczenia próbek po przekroczeniu liniowości metody | Tak
11 | Detektor skrzepów badanej próbki oraz pęcherzyków powietrza dla odczynników i próbek | Tak
12 | System wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatu przez co najmniej 20 min. przy braku energii elektrycznej | Tak
13 | Rejestracja w analizatorze wykonywanych procedur konserwacyjnych | Tak
14 | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, wewnętrzny skaner kodów kreskowych, komputer i monitor | Tak
15 | Instrukcja obsługi w języku polskim uwzględniajaca opis wszystkich kodów systemowych oraz procedur konserwacji dostarczona wraz z analizatorami. | Tak
16 | Wbudowany program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (analizy Levey Jenningsa , reguły Westgarda) | Tak
17 | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników | Tak
18 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury potwierdzone wpisem do paszportu w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy – czas reakcji serwisu do 24h w dni robocze od chwili zgłoszenia | Tak
19 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt wykonawcy ( obligatoryjne 2 szkolenia ewentualne 1 szkolenie dodatkowe w razie potrzeby) | Tak
20 | Dostawca dostarczy oprogramowanie online do opracowywania i porównywania wyników dla kontroli multiparametrowych | Tak
Część immunochemiczna systemu zintegrowanego
21 | Zastosowanie technologii chemiluminescencji | Tak
22 | Możliwość automatycznej analizy minimum 25 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki | Tak
23 | Analizatory przystosowane do pracy ciągłej całodobowej | Tak
24 | Ilość opakowań odczynników, kalibratorów i kontroli zgodna z terminami stabilności po otwarciu zgodnie z zapisami w ulotkach odczynnikowych producenta tych testów | Tak
Część biochemiczna systemu zintegrowanego
25 | Min. 30 zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora | Tak
26 | Analizator wyposażony w czujniki poziomu cieczy w próbkach i odczynnikach | Tak
27 | Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy, bilirubiny | Tak
28 | Możliwość oznaczania jonów Na, K, Cl; | Tak
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Punktacja: |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE
1 | Testy anty HCV, HBsAg, HIV nie posiadający oznaczeń w tzw. "szarej strefie" | TAK- 5 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Karuzela odczynnikowa w module immunochemicznym z możliwością wymiany odczynników w trakcie pracy bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania wykonania oznaczeń | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
3 | Materiał kalibracyjny i kontrolny dla parametrów immunochemicznych nie wymagający rekonstytucji | TAK-10 pkt. / NIE-0pkt.
4 | Materiał dla oznaczeń kortyzolu w moczu nie wymagający wstępnej obróbki | TAK-5 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania)
…………………………..….……. |  | …………………………….
/data/ |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet 2-hematologia
PAKIET Nr 2 Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z dostawą odczynników na 35 000 morfologii na 12 miesięcy
I. | Odczynniki, kalibratory i materiały eksploatacyjne
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania | Ilość opak. Na 12 mies. | Cena jedn. netto opak. | Wartość netto (zł) | Stawka VAT | Wartość brutto (zł)
[6 empty] | (kol. E x kol. F) | % | (kol. G + (kol. G x kol. H %))
A | D | C | D | E | F | G | H | I
1 | Odczynniki:
2 | Kalibratory i kontrole:
3 | Materiały eksploatacyjne:
Razem odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne:
II. Dzierżawa aparatu
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA (Nazwa, typ,Producent, rok produkcji-podać) |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 12 m-cy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy na 12 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol. C x kol. D) |  | (kol. E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
1 |  |  |  | 12
III. Wyposażenie dodatkowe (mikroskop)
Lp. | Wyposażenie dodatkowe: Nazwa/ typ/ Producent/rok produkcji (podać) |  | Wartość netto wyposażenia (zł) | Ilość rat | wartość netto 1 raty (zł / m-c) | Wartość netto rat na 12 m-cy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto rat na 12 m-cy (zł)
[5 empty] | kol. C / kol. D | = kol. C |  | (kol. f + (kol.f x kol. G %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H
1 | Mikroskop : |  |  | 12
OGÓŁEM: pkt I, II,III (odczynniki , dzierżawa aparatu , wyposażenie dodatkowe)
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE:
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8. | Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości na trzech poziomach wartości - L, N, H. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów.
9. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
10. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora oraz wyposażenia dodatkowego zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 2
11. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
12. | Wykonawca winien samodzielne wskazać odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory i mat. eksploatacyjne konieczne do wykonania wymaganej liczby oznaczeń w ciągu 12 m-cy
13. | Wymienione w cz. III wyposażenie dodatkowe przechodzi na własność Zamawiającego. (dostawa wyposażenia w ciągu max. 14 dni od podpisania umowy, przekazanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym). Wymagany okres gwarancji na sprzęt - min. 24 m-ce lub okres gwarancji producenta (w przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa). W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełny serwis sprzętu na warunkach określonych w umowie.
| …………………………..….……. |  |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał. 1 Pakiet 2 -hematologia
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 2 Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z dostawą odczynników na 40 000 morfologii na 12 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów granicznych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
1 | Analizator 5 DIFF fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK
2 | Możliwość wykonania oznaczeń z pełnym rozmazem w trybie mikro (probówki pediatryczne) | TAK
3 | System aspiracji krwi umożliwiający podanie materiału z probówek systemu otwartego jak i zamkniętego bez konieczności ich otwierania | TAK
4 | Aparat z automatycznym podajnikiem na min 20 probówek dostosowanym do różnego typu zamkniętych systemów pobierania (w celu potwierdzenia wymagane jest załączenie do oferty fragmentu instrukcji użytkownika) | TAK
5 | Pomiar retikulocytów (RET w wartościach bezwzględnych i w %) podczas rutynowej pracy bez konieczności specjalnego przygotowania próbki | TAK
6 | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, bez barwienia cytochemicznego, | TAK
7 | Objętość aspirowanej próbki krwi max 25 µl (w obu trybach: CBC i CBC+5DIFF, dotyczy pobierania materiału zarówno w trybie otwartym jak i zamkniętym) | TAK
8 | Wydajność min. 50 oznaczeń próbek krwi /godzinę w trybie pracy CBC , CBC+DIFF | TAK
9 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK
10 | Aparat wykorzystuje odczynniki bezcyjankowe, nie zawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach (dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe i karty substancji niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne) Ulotki odczynnikowe jak i karty charakterystyki w j. polskim. | TAK
11 | Liniowość: RBC min do 8 M/µl, WBC min do 350 K/µl, PLT min do 3000 K/µl. HGB min do 22 g/dl (wszystkie liniowości bez wstępnego przygotowania i rozcieńczania próbki pierwotnej) | TAK
12 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IG (Metamielocyty + Mielocyty + Promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. | TAK
13 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii | TAK
14 | Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV | TAK
15 | Graficzna prezentacja wyników na co najmniej 2 histogramach i 1 scattergramie | TAK
16 | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta, oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta, min 5. | TAK
17 | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku. | TAK
18 | Oprogramowanie aparatu, umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników, wraz z prezentacją takiego zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanej na monitorze informacji o poziomie zużycia odczynników. (załączyć(na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) przykładowy zrzut ekranu, dopuszcza się zrzut w języku angielskim) | TAK
19 | Jeden rodzaj krwi dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. | TAK
20 | Możliwość włączenia aparatu do systemu kontroli zewnątrzlaboratoryjej producenta aparatu„ (kontrola jakości wszystkich parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym, informacja w przypadku błędów.) | TAK
21 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. | TAK
22 | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym | TAK
23 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym, Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego na własny koszt. | TAK
24 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku | TAK
25 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. Dostarczona wraz z aparatem | TAK
26 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca bezpłatne koszty napraw, wymiany podzespołów, corocznych przeglądów serwisowych (3 przeglądy) zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury. | TAK
27 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). | TAK
28 | Odczynniki i materiał kontrolny muszą pochodzić od producenta aparatu lub być do niego dedykowane (walidacja) | TAK
29 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i w interpretacji wyników. | TAK
30 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wyniku bez wykonywania wydruku, umożliwiające porównanie co najmniej 3 wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej (delta check) , oraz umożliwiające przesłanie do LIS dopiero właściwego zaakceptowanego wyniku, bez oznaczeń powtórkowych | TAK
31 | Aparat wyposażony w komputer sterujący, monitor ciekło krystaliczny o przekątnej min. 17 cali, dwustronnie drukującą drukarkę laserową czarnobiałą, oraz system podtrzymywania napięcia pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy aparatu oraz wyłączenie komputera sterującego aparatem. | TAK
32 | Wykonawca dostarczy mikroskop o następujących parametrach: mikroskop (CCIS-PL-infinity), głowica trinokular obrotowa 360°, okulary kąt 30°, rewolwer 5 gniazdowy, obiektywy CCIS EC Plan 4x,10x,40x S, 100x S-Oil, okulary szerokokątne 10x (N-WF10x /20mm) z niezależną regulacją dioptrii, oświetlenie quartz halogen Koehlera 6V/30W z regulacja intensywności, kondensor Abbe 0.90 N.A., przysłona irysowa, współosiowe pokrętła makro i mikro, stolik przesuwny XY, zasilanie 230V/50Hz w komplecie filtr niebieski, olejek immersyjny 5ml, osłona winylowa (wkalkulowany w cenę oferty). | TAK
Mikroskop przechodzi na stan zamawiającego (dostawa wyposażenia w ciągu max. 14 dni od podpisania umowy, przekazanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym). Wymagany okres gwarancji na sprzęt - min. 24 m-ce lub okres gwarancji producenta (w przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa). W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełny serwis sprzętu na warunkach okreslonych w umowie.
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | TAK / NIE |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK / NIE *
1 | Oznaczanie parametrów w płynach z jam ciała , płynie mózgowo- rdzeniowym i płynie z dializy otrzewnowej (RBC , WBC , MN , PMN) bez stosowania dodatkowych odczynników | TAK-20 pkt./NIE-0pkt.
2 | Aparat wyposażony w czujnik ścieków | TAK-5 pkt./NIE-0pkt.
3 | Dowolność trybu oznaczenia dla każdej próbki CBC lub CBC diff,możliwość pracy w trybie próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów | TAK-15 pkt./NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostać potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje uzywania
* Wypełnia Wykonawca
| …………………………..….……. |  | …………………………………………
| /data/ |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet 3 - gazometria
PAKIET Nr 3 Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 10 000 oznaczeń ( ok. 27 oznaczeń dziennie)
I. Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne potrzebne do wykonania 10 000 oznaczeń w okresie obowiązywania umowy
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 12 mies. | Nr katalogowy Nazwa odczynnika | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. E) |  | (kol. F + (kol. F x kol. G %))
A | B | C | D | E | F | G | H
1
2
3
RAZEM
II. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 10 000 oznaczeń
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/op. Na 12 mies. | Nr katalogowy | Cena 1 szt/ op. netto PLN | Wartość netto (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. E) |  | (kol. F + (kol. F x kol. G %))
A | B | C | D | E | F | G | H
RAZEM
III. | Dzierżawa analizatora
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. D) |  | (kol. E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  | C | D | E | F | G
10
SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej
Ogółem I - III
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości na trzech poziomach wartości - L, N, H. (Codzienna kontrola na jednym poziomie)
6. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
7. | Nazwy odczynników w języku polskim.
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Gwarancja techniczna ( bezpłatne : naprawy, wymiana podzespołów, i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury)
10. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze).
11. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
12. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
13. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 1
14. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zuzywalne (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby oznaczeń
| …………………………..….……. |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał. 1 Pakiet 3 - gazometria
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 3 Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 10 000 oznaczeń ( ok. 27 oznaczeń dziennie) w okresie obowiązywania umowy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów granicznych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
1 | Analizator - rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | TAK
2 | Analizator w pełni zautomatyzowany | TAK
3 | Analizator wyposażony w UPS | TAK
4 | Wbudowana drukarka | TAK
5 | Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krytycznych: pH, pCO2/ pO2, ctHb, O2Hb, MetHb, HbF, COHb, sO2, sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany, mleczany, glukoza, bilirubina całkowita. | TAK
6 | Analizator przeznaczony do pracy całodobowej w systemie ciągłym - natychmiastowe przejście z trybu czuwania do trybu pracy | TAK
7 | Konstrukcja analizatora musi posiadać dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary | TAK
8 | Konstrukcja analizatora musi zapewnić, aby wszystkie parametry oznaczane były w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej - dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta jak i materiału kontrolnego | TAK
9 | Analizator musi posiadać możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy oraz płynach będących kontrolą jakości | TAK
10 | Analizator musi posiadać możliwość konfigurowania wybranych parametrów pomiarowych oraz ich wydruku wg potrzeb zamawiającego | TAK
11 | Zamawiający wymaga, aby czas wymaganych kalibracji, dla oferowanego analizatora, łącznie w ciągu doby nie był dłuższy niż 1 godzina. Analizator musi posiadać możliwość przerwania kalibracji dla wykonania badania próbki pilnej (uzyskanie pełnego wyniku, bez względu na postęp kalibracji) | TAK
12 | Analizator musi posiadać w swoim menu możliwość oceny wizualnej na ekranie bieżącego stanu wykorzystania odczynników i stanu napełnienia "pojemnika ścieków" | TAK
13 | Analizator przystosowany do pracy z odczynnikami konfekcjonowanymi w pojedynczych opakowaniach, co umożliwi wymianę pojedynczych opakowań, wykorzystanego już odczynnika (a nie wymiany kilku odczynników w zestawie) | TAK
14 | Oprogramowanie system kontroli jakości, możliwość pełnych analiz statystycznych krzywych L-J, zastosowanie reguł Westgarda | TAK
15 | Moduł automatycznej kontroli jakości. Możliwość oznaczania roztworów kontroli jakości na 4 poziomach. | TAK
17 | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy monitor | TAK
18 | Dostarczenie wraz z analizatorem instrukcji obsługi w j. polskim w wersji papierowej | TAK
19 | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego podłączenia oferowanego analizatora do sieci szpitalnej (LIS Eskulap ) | TAK
20 | Wykonawca dostarczy protokół komunikacji analizatora oraz dokumentację w wersji elektronicznej | TAK
21 | Bezpłatna (w ramach oferty cenowej) obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy | TAK
22 | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie zamawiającego | TAK
23 | Przy instalacji analizatora wykonawca dołączy paszport techniczny | TAK
24 | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim , wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Punktacja |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE
1 | Możliwość rozszerzenia menu badań o kreatyninę | TAK-20 pkt./NIE-0pkt.
2 | Możliwość rozbudowania aparatu o moduł automatycznego mieszania i podawania próbki | TAK-20 pkt./NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość (Parametry techniczno-funkcjonalne) wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania - dokumenty te winny zostać złożone wraz z ofertą
| …………………………..….……. |  | …………………………………….
| /data/ |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet 4 - koagulologia
PAKIET Nr 4 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 12 miesięcy
I. Odczynniki potrzebne do wykonania 14500 oznaczeń na 12 m-cy.
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 12 mies. | Nr katalogowy / Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 12 mies. | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto na 12 mies. (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Zestaw do ozn . czasu protrombinowego + fibrynogen | 8500
2 | Zestaw do ozn . APTT + CaCl 2 0,025 mol/l | 4000
3 | Zestaw do ozn. Fibrynogenu met. Clausa | 700
4 | Zestaw do ozn . D-dimerów | 1300
RAZEM
II. Kalibratory i kontrole potrzebne do wykonania 14500 oznaczeń na 12 m-cy.
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 12 mies. | Nr katalogowy / Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 12 mies. | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
RAZEM
III. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 14500 oznaczeń na 12 m-cy.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/op. | Nr katalogowy | Ilość opakowań na 12 mies. | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
RAZEM
IV. SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej
Lp. | Materiały serwisowe potrzebne do przeglądu | Ilość na 12 miesięcy | Nr katalogowy | Ilość opakowań na 12 mies. | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
RAZEM
V. Dzierżawa analizatora
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto dzierżawy na 12 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.C x kol.D) |  | (kol.E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
| Analizator: (nazwa, typ) |  |  | 12
Ogółem I - V
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Materiały kontrolne metrykowane na oferowany aparat do codziennej kontroli jakości na minimum dwóch poziomach wartości - N, P
7. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
8. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze).
9. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
10. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
11. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku do pakietu nr 4
12. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zuzywalne, serwisowe itp. (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby oznaczeń
| …………………………..….……. |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał. 1 Pakiet 4- koagulologia
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 4 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 12 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów granicznych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
1 | Analizator - rok produkcji nie wcześniej niż 2015 | TAK
2 | Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek badanych, kalibratorów i kontroli | TAK
3 | Wydajność aparatu co najmniej 100 ozn/h (dla PT i APTT) | TAK
4 | Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi/ immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny). Brak konieczności przełączania filtrów odczytu w przypadku próbek z interferencjami (hemoliza, bilirubinemia, lipemia) | TAK
5 | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa | TAK
6 | Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu; możliwość załadunku kuwet także w trakcie pracy analizatora | TAK
7 | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych do próbek i odczynników - odczyt automatyczny wszystkich wkładanych w statywie materiałów, brak konieczności indywidualnego skanowania materiałów przez operatora | TAK
8 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa | TAK
9 | Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji); przebijak korków zamkniętego pobrania również dla próbek CITO | TAK
10 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych (zapamiętywanie kalibracji) | TAK
11 | Możliwość wykonywania testów „reflex” wg zasad ustalonych przez użytkownika | TAK
12 | Analizator przystosowany do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) – komunikacja dwukierunkowa (system Eskulap) | TAK
13 | Trwałość odczynników do PT, APTT, Fib co najmniej 3 dni na pokładzie aparatu i tydzień w temp 2-8ºC | TAK
14 | Tromboplastyna ludzka rekombinowana ISI 1.0 +/- 0,1 | TAK
15 | D-dimery odczynnik w oparciu o przeciwciało monoklonalne; trwałość na pokładzie min 5 dni,w lodówce dla odcz. roboczego min 1 miesiąc; odczynnik ciekły wraz z ciekłym materiałem kontrolnym; liniowość w pierwszym badaniu min 6000 ng/ml FEU; | TAK
16 | Trwałość kontroli do podstawowych metod krzepnięciowych min 24 h na pokładzie aparatu | TAK
17 | Co najmniej 40 pozycji próbkowych, każda może być w razie potrzeby próbką CITO | TAK
18 | Baza danych min 500 pacjentów wraz z przechowywaniem krzywych wszystkich wykonanych reakcji | TAK
19 | Mała ilość czynności konserwujących, brak konieczności wymiany źródła światła przez okres trwania umowy | TAK
20 | Wyposażenie w monitor LCD , klawiaturę, mysz, UPS i drukarkę laserową | TAK
21 | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy, | TAK
22 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne | TAK
23 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK
24 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i w interpretacji wyników. | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Punktacja: |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE
1 | Możliwość wstawienia próbki CITO w każdym momencie pracy analizatora | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Możliwość wykonywania badań zarówno z różnego rodzaju probówek pierwotnych jak i z naczyniek na mikropróbki | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość (Parametry techniczno-funkcjonalne) wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania - dokumenty te winny zostać złożone wraz z ofertą
| …………………………..….……. |  | ………………………………………………….
| /data/ |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet 5 - barwniki
PAKIET Nr 5 |  | Dostawa odczynników do metod manualnych na 12 miesięcy - barwniki
Lp. | NAZWA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena 1 opak. netto (zł) | Wartość netto na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 m-cy. (zł)
|  |  | ilość | j.miary.
[8 empty] | (kol.G x kol.H) |  | (kol.I + (kol. I x kol.J %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Barwnik May- Grunwalda |  | 1 | l
2 | Barwnik Giemsy |  | 1 | l
3 | Odczynnik Turka | but 100 ml | 100 | ml
4 | Odczynnik Samsona | but 100 ml | 200 | ml
5 | Odczynnik Pandy'ego | but 100 ml | 300 | ml
6 | Odczynnik Nonne Appelta | but 100 ml | 300 | ml
7 | Odczynnik do liczenia płytek krwi met. Komorową | but 100 ml | 100 | ml
8 | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów Quick Panoptic lub równoważny | zestaw a 100 ml każdego barwnika | 24 | zestaw
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce "cecha dodatkowa towaru"
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
10. | Wykonawca winien samodzielnie okreslić ilość opakowań na 12 m-cy potrzebnych do wykonania wyspecyfikowanej ilości
| …………………………..….……. |  |  |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## P.6-odcz. do met. manual.testy
PAKIET Nr 6 |  |  | Dostawa odczynników do metod manualnych na 12 miesięcy - testy
L.p. | NAZWA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Opakowanie handlowe |  | Ilość opakowań handlowych na 12 m-cy | Cena opak. handlowego netto (zł) | Wartość netto (zł) na 12 m-cy | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) na 12 m-cy
|  |  | ilość | j.miary. |  | ile opak. jedn. | wielkość opak. jedn.
[10 empty] | (kol.I x kol.J) |  | (kol.K + (kol.K x kol.L %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Test kasetkowy na krew utajoną w kale (czułość analityczna 10 ng/ml) |  | 360 | szt
2 | Testy kasetkowe do ozn. narkotyków w moczu (10parametrowe) |  | 300 | zestaw
3 | Testy kasetowe lub rurkowe do ozn. rotawirusów i adenowirusów w kale |  | 360 | szt.
4 | Testy paskowe do ozn. białka Bence – Jonesa w moczu |  | 20 | szt
5 | Testy kasetkowe Syfilis – do oznaczeń przeciwciał w surowicy w klasie IgG/IgM |  | 1500 | szt
6. | Testy kasetkowe do ozn. wirusów grypy A i B |  | 100 | szt
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce "cecha dodatkowa towaru"
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Trwałość odczynników min 6 mies. (w temp. 2-8 st.Celsjusza)
10. | Zestaw do ozn. krwi utajonej w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem (czułość analityczna 10 ng/ml)
11. | Testy do narkotyków (zestaw) powinny dawać możliwość oznaczania następujących narkotyków: amfetamina (czułość analit.: min. 1000ng/ml), barbiturany (czułość analit.: min. 300ng/ml), benzodiazepiny (czułość analit.: min. 200ng/ml), THC (czułość analit.: min. 50ng/ml) , opiaty (czułość analit.: min. 300ng/ml) , methamfetamina (czułość analit.: min. 1000ng/ml) , cocaina (czułość analit.: min. 300ng/ml), metadon (czułość analit.: min. 300ng/ml), TCA (czułość analit.: min. 1000ng/ml).MDMA (czułość analit.: min. 500ng/ml)
12. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
| …………………………..….……. | [6 empty] | ………………………………………………………….
| /data/ | [6 empty] | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet 7 - Paski do moczu
PAKIET Nr 7 Dostawa pasków do moczu na 13 000 badań wraz z dzierżawą i serwisem w pełni zautomatyzowanego systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów w moczu na 12 miesięcy
I. Odczynniki , paski i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 13000 oznaczeń
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 12 m-cy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. na 12 mies. (szt.) | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto na 12 mies. PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 mies. PLN | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Paski do moczu | 13000
II. Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości
Lp. | Nazwa odczynnika |  | Nr katalogowy | Ilość op. na 12 miesięcy | Cena 1 op. netto (zł) | Wartość netto na 12 mies. (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 mies.(zł)
[6 empty] | (kol.D x kol.E) |  | (kol.F + (kol. F x kol.G %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H
RAZEM
III. SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej Wykonawcy
Lp. | Materiały serwisowe potrzebne do przeglądu |  | Nr katalogowy | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto (zł) | Wartość netto na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 12 mies. (zł)
[6 empty] | (kol.D x kol.E) |  | (kol.F + (kol. F x kol.G %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H
RAZEM
IV. Dzierżawa systemu analizy moczu
Lp. | Dzierżawa systemu analizy moczu (Nazwa analizatora) |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 12 miesięcy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy na 12 miesięcy (zł)
[6 empty] | (kol.C x kol. D) |  | (kol.E + (kol. E x kol.F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
1 |  |  |  | 12
OGÓŁEM: pkt I.- IV.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania w języku polskim spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
10. | Paski dedykowane i zwalidowane do użycia z w/w analizatorem
11. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
12. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 7
13. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
14. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zuzywalne, serwisowe itp. (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby badań
| …………………………..….……. |  |  |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał.1 Pakiet 7 - Paski do moczu
Załącznik nr 1 do pakietu nr 7 Dostawa pasków do moczu na 13000 badań wraz z dzierżawą i serwisem w pełni zautomatyzowanego systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów w moczu na 12 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów granicznych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
Wymagania graniczne systemu oceny parametrów fizykochemicznych i oceny osadu moczu
1 | W pełni automatyczny, zintegrowany system do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych, analizy ilościowej elementów upostaciowanych moczu wraz z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu, rok produkcji – nie wcześniej niż 2017 | TAK
2 | Pełna modułowość aparatów wchodzących w skład systemu – jeden wspólny podajnik (stosowanie tych samych statywów na próbki moczu) | TAK
3 | Wydajność - min. 80 próbek na godzinę. | TAK
4 | Możliwość wpisania własnych reguł zarządzających pracą podłączonych analizatorów i decydujących o konieczności wykonania dodatkowych oznaczeń | TAK
5 | Zarządzanie odczynnikami i procedurami konserwacyjnymi z wszystkich podłączonych analizatorów | TAK
6 | Integracja programów kontroli jakości z wszystkich podłączonych analizatorów | TAK
7 | możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu przed wysłaniem do LIS | TAK
8 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy – czas reakcji serwisu do 24h | TAK
9 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt wykonawcy ( obligatoryjne 2 szkolenia w pierwszym roku i po jednym szkoleniu w drugim i trzecim roku w razie potrzeby) | TAK
Wymagania graniczne dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu
10 | W pełni automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych w moczu przy użyciu testów paskowych (mocz aspirowany bezpośrednio z probówki) | TAK
9 | wymagane parametry pomiarowe: pH, glukoza, białko, krew,urobilinogen, ketony, bilirubina, azotany, leukocyty, ciężar właściwy, kolor moczu, przejrzystość moczu | TAK
10 | minimalna wymagana objętość moczu – 1 ml | TAK
11 | pojemność podajnika – min 50 próbek moczu | TAK
12 | różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny | TAK
13 | kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach | TAK
14 | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną | TAK
15 | Wydajność - min. 80 próbek na godzinę. | TAK
16 | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora. | TAK
Wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu
17 | w pełni zautomatyzowany analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu | TAK
18 | metody pomiaru – cytometria przepływowa, konduktometria z ogniskowaniem hydrodynamicznym | TAK
19 | wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze (μl) moczu | TAK
20 | wymagane parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty,nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne,pasma śluzu, spermatocyty | TAK
21 | dokładny pomiar bakterii z dodatkowym wskazaniem za pomocą oflagowania Gramm (-) i Gramm (+) | TAK
22 | dokładny pomiar erytrocytów z oceną ich morfologii za pomocą oflagowania (erytrocyty dysmorficzne i izomorficzne) | TAK
23 | różnicowanie nabłonków (nerkowe, przejściowe, epitelialne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem | TAK
24 | różnicowanie wałeczków (szkliste, patologiczne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem | TAK
25 | ilościowy pomiar erytrocytów niezlizowanych | TAK
26 | Wydajność: min. 80 próbek na godzinę. | TAK
27 | minimalna wymagana objętość moczu – 2 ml (tryb podajnikowy) | TAK
28 | praca z podajnikiem o minimalnej pojemności – 50 próbek moczu | TAK
29 | kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach | TAK
30 | ilościowy pomiar zlepów leukocytarnych | TAK
31 | System wyposażony w komputer, drukarkę i min. 24 calowy monitor. | TAK
32 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK
33 | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy, | TAK
34 | Dołączona do oferty pełna instrukcja obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim, oraz metodyki | TAK
35 | Dołączona do oferty deklaracja zgodności EC (na wezwanie zamawiajacego) | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | TAK/NIE |  | Odpowiedź Wykonawcy:TAK/NIE
1 | możliwość wykonywania oznaczeń w płynach z jam ciała za pomocą odrębnego trybu pomiarowego pozwalającego na ilościowe oznaczenie takich parametrów jak: całkowita liczba komórek jądrzastych, leukocyty, erytrocyty, bakterie, nabłonki oraz różnicowanie leukocytów na MN i PMN | TAK - 20 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Połączenie modułu fizykochemicznego i modułu osadu moczu podajnikiem przesuwającym statyw z probówkami z jednego modułu do drugiego | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania)
…………………………..….……. |  | ………………………………………………………….
/data/ |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet nr 8 - serologia I
PAKIET Nr 8. Dostawa odczynników do serologii grup krwi na 12 miesięcy ( I.)
L.p. | NAZWA ODCZYNNIKA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena opak. netto (zł) | Wartość netto (zł) na 12 m-cy | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) na 12 m-cy
|  |  | ilość | j.miary.
[8 empty] | (kol.G x kol.H) |  | (kol.I + (kol. I x kol.J %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1. | Zestaw standaryzowanych 10 % krwinek wzorcowych do układu AB0 (A1 , B , 0 ) met. szkiełkową | C: zestaw 3 but.x max 5 ml; D: 60; E: zest
2. | Odczynnik monoklonalny anty-A klon I | C: 1but x max 10 ml; D: 400; E: ml
3. | Odczynnik monoklonalny anty-A klon II | C: 1but x max 10 ml; D: 400; E: ml
4. | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I | C: 1but x max 10 ml; D: 400; E: ml
5. | Odczynnik monoklonalny anty-B klon II | C: 1but x max 10 ml; D: 400; E: ml
6. | Odczynnik monoklonalny anty- D (DVI +) | C: 1but x max 10 ml; D: 400; E: ml
7. | Odczynnik monoklonalny anty-D (DVI-) | C: 1but x max 10 ml; D: 400; E: ml
RAZEM | bar: C to H
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, - należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8. | Odczynniki 1,2,3,4,5,6,7 w buteleczkach z zakraplaczem
9. | Maksymalne wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce "cecha dodatkowa towaru"
10. | Dostawa pozycji nr 1 transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C) potwierdzonej wydrukiem z urządzenia monitorującego. Wydruk z poprzedniej dostawy na wezwanie Zamawiajacegozgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
11. | Krwinki standaryzowane powinny być bez śladu hemolizy (hemoliza będzie podstawą do reklamacji krwinek)
12. | Poprzez krwinki standaryzowane zamawiający rozumie krwinki o określonym przepisami stężeniu, gotowe do użycia bez jakiegokolwiek wstępnego przygotowania (typu płukanie, zagęszczanie, rozcieńczanie). Stężenie krwinek czerwonych potwierdzone przez laboratorium wyznaczone przez jednostkę notyfikowaną lub laboratorium wykonujące wewnętrzną kontrolę jakości krwinek podczas procesu produkcji
13. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
14. | Wykonawca winien samodzielnie okreslić ilość opakowań oferowanych odczynników na 12 m-cy
| …………………………..….……. | H: ………………………………………………………….
| /data/ | H: /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał.1 Pakiet 8 - serologia I
Załącznik Nr 1 do Pakietu Nr 8 Dostawa odczynników do serologii grup krwi na 12 miesięcy ( I.)
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie) oraz „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr (dla pkt. 1 - 6). Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Opis parametrów granicznych” (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Wymagania stawiane odczynnikom do badań z zakresu serologii grup krwi i prób zgodności serologicznej.
Lp. | Opis parametrów granicznych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
C | B | C | D | E
1 | Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM musi : a) być przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodach szkiełkowych i probówkowych b) aglutynować krwinki na szkiełku w czasie 10 sek (początek aglutynacji) do 3 minut (maksimum aglutynacji) –potwierdzone informacja zawartą w ulotce c) wykazywać miano wykonane metodą probówkową co najmniej 64 i wykonane metodą szkiełkową 32 z krwinkami testowymi, a nasilenie reakcji aglutynacji od 3+do4+ co zostało potwierdzone przez instytucję odpowiedzialną za weryfikację wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie A | Tak | a | a
|  | Tak | b | b
|  | Tak | c | c
2 | Odczynniki monoklonalny anty-D klasy IgM + IgG musi : a) być przeznaczone do bezpośredniego stosowania w metodach szkiełkowych i probówkowych b) aglutynować krwinki na szkiełku w czasie 10 sek (początek aglutynacji) do 3 minut (maksimum aglutynacji) -potwierdzone informacja zawartą w ulotce c) wykazywać miano wykonane metodą probówkową co najmniej 64 i wykonane metodą szkiełkową 32 z krwinkami testowymi, a nasilenie reakcji aglutynacji od 3+do4+ co zostało potwierdzone przez instytucję odpowiedzialną za weryfikację wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie A | Tak | a | a
|  | Tak | b | b
|  | Tak | c | c
3 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon I i klon II musi: a) być przeznaczone do stosowania w metodach szkiełkowych i probówkowych b) aglutynować krwinki na szkiełku w czasie 10 sek (początek aglutynacji) do 3 minut (maksimum aglutynacji) -potwierdzone informacja zawartą w ulotce c) wykazywać miano wykonane metodą probówkową z krwinkami wzorcowymi odpowiednio z A1 co najmniej 128, z A2 co najmniej 64 oraz wykonane metodą szkiełkową z krwinkami wzorcowymi A1 miano 32 , a z A2 miano 16 a nasilenie reakcji aglutynacji od 3+do4+ co zostało potwierdzone przez instytucję odpowiedzialną za weryfikację wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie A | Tak | a | a
|  | Tak | b | b
|  | Tak | c | c
4 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I i klon II musi: a) być przeznaczone do stosowania w metodach szkiełkowych i probówkowych b) aglutynować krwinki na szkiełku w czasie 10 sek (początek aglutynacji) do 3 minut (maksimum aglutynacji) -potwierdzone informacja zawartą w ulotce c) wykazywać miano wykonane metodą probówkową z krwinkami wzorcowymi odpowiednio z B co najmniej 128, z A2B co najmniej 64 oraz wykonane metodą szkiełkową z krwinkami wzorcowymi B miano 32 , a z A2B miano 16 a nasilenie reakcji aglutynacji od 3+do4+ co zostało potwierdzone przez instytucję odpowiedzialną za weryfikację wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie A | Tak | a | a
|  | Tak | b | b
|  | Tak | c | c
5 | Wszystkie odczynniki muszą posiadać opis metodyki w języku polskim. | Tak
6 | Każda nowa seria zestawu krwinek wzorcowych musi posiadać dokładnie rozpisany fenotyp krwinek czerwonych zawartych w zestawie, dołączony do każdego zestawu. | Tak
7 | Terminy dostawy krwinek wzorcowych odbywają się zgodnie z harmonogramem który Zamawiający otrzymuje na okres 12 miesięcy z wyprzedzeniem i nie ma przerw między dostawami, tak aby ważne, nieprzeterminowane krwinki wzorcowe zapewniały codzienną pracę | Tak
8 | Odczynniki po dostarczeniu do Zamawiającego muszą posiadać jeszcze ¾ okresu ważności. | Tak
9 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub oświadczenie, że nie wymagają | Tak
10 | Certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej dla oferowanych odczynników | Tak
11 | Każda nowa seria zestawu krwinek wzorcowych musi posiadać dokładnie rozpisany fenotyp krwinek czerwonych zawartych w zestawie, dołączony do każdego zestawu. | Tak
12 | Wpis lub formularz zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla oferowanych odczynników | Tak
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
| …………………………..….……. | ………………………………………………………….
| /data/ | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet 9 - serologia II
PAKIET Nr 9 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 12 miesięcy - (II.)
I. | Odczynniki i materiały zużywalne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Przewidywana ilość oznaczeń / 12 m-cy | Ilość op. w stosunku do ilości oznaczeń – zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania – 12 m-cy z uwzgl. terminu ważności | Wielkość opakowania odczynnika | Cena jednostkowa netto (zł) / 1 op. | Wartość netto (zł) za 12 miesięcy | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) za 12 miesięcy | Wpisać nr katalogowy oraz nazwę odczynników | Wymagany Termin ważności
[7 empty] | (kol.D x kol.E) |  | (kol.G+ (kol.G x kol.H %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Karta do badania w środowisku PTA-LISS. Kolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  | C: 5000 ozn.; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: 12 m-cy
2 | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) |  | C: 80 ozn.; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: 12 m-cy
3 | Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodków i dawców (anty A, anty B, anty D VI+ ) |  | C: 1400 ozn
4 | Karta do oznaczenia grupy krwi noworodków i biorców (anty A, anty B, anty D VI- ) |  | C: 700 ozn
5 | Karta do badania grup krwi (anty A , anty-B , anty DVI- , kontrola krwinek badanych , oznaczanie p-ciał grupowych z krwinkami wzorcowymi A1 , B) – karta wypełniona odczynnikami przez producenta |  | C: 1500 ozn
6 | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia do wykrywania przeciwciał grupowych |  | C: 1500 ozn
7 | Materiały dodatkowe niezbędne do wykonania ww. ilości oznaczeń
8a | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia do wykrywania przeciwciał w środowisku PTA-LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej - opakowania nie większe niż po 200 testów |  | C: 600 testów miesięcznie; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: 5 tygodni
8b | Końcówki do pipety |  | C: 17000 szt; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: bezterminowo
8c | Zestaw do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie wykonywanych badań potwierdzonej certyfikatem 2 x rok dostosowanej do metod mikrokolumnowych i probówkowych |  | C: 2 zestawy; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: 5 tygodni
9 | Przyrząd do bezpiecznego przebijania wężyków z krwią |  | C: 2500 sztuk; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) K: bezterminowo
10 | Diluent |  | C: 2500 ml
11 | Zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli jakości wymaganej przepisami (stężenie przeciwciał anty D 0,05 IU/ml i anty Fya)
RAZEM
II. Dzierżawa urządzeń i oprogramowania pozwalających na wykonywanie badań z prowadzeniem dokumentacji
Lp. | Opis przedmiotu |  | Wpisać nr katalogowy oraz nazwę | Ilość miesięcy | Jedn. miary | Czynsz dzierżawny netto za 1 m-c | Wartość netto na 12 m-cy (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto na 12 m-cy (zł)
[7 empty] | (kol.D x kol.F) |  | (kol.G + (kol.G x kol.H %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I
1 | Oprogramowanie do prowadzenia pracowni immunologii transfuzjologicznej i banku krwi z polskojęzycznym oprogramowaniem własnym i zestawem komputerowym z drukarką laserową |  | D: 12 miesiecy; E: 1 zestaw
2 | wirówka serologiczna na minimum 12 miejsc - 1 szt. inkubator z możliwością inkubacji głowicy wirówki - 1 szt. |  | D: 12 miesiecy; E: 1 zestaw
OGÓŁEM (I. + II.) | bar: C to F
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, - należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8. | Wszystkie produkty od jednego producenta (metody w pełni zwalidowane z posiadanym przez zamawiającego sprzętem).
9. | Dostawa produktów wg harmonogramu na dany rok
10. | Materiały i odczynniki umożliwiające pracę na zawiesinie <1% krwinek czerwonych pozwalające na eliminację płukania krwinek czerwonych
11. | Metoda oznaczeń - mikrokolumnową oparta na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym
12. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych urządzeń zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 9
13. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
14. | Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) ze wskazaniem autoryzowanego serwisu technicznego, który zapewni pełną obsługę posiadanego sprzętu
b) uprawnienia (autoryzacji) producenta dla wskazanego serwisu technicznego.
c) Wykazu dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu - podstawa - art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679) wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 175)
|  | …………………………..….……. | (kol.D x kol.E) G: ………………………………………………………….
|  | /data/ | (kol.D x kol.E) G: /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał.1 Pakiet 9 - serologia II
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 9 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 12 miesięcy - (II.)
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników, aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej
Lp. | Opis wymaganego parametru | Wartość graniczna Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie | Parametry oferowane (opisać)
A | B | C | D | E
I. | Odczynniki
1 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych zawierających antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami); . Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną | TAK
2 | Próba zgodności pomiędzy dawcą i biorcą – PTA LISS | TAK
3 | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. Stężenie robocze krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK
4 | Odczynniki - gotowe do użycia. Do kalkulacji należy doliczyć niezbędne firmowe odczynniki i materiały zużywalne do ww. oznaczeń | TAK
5 | Termin ważności odczynników po dostawie- minimum 12 miesięcy. Krwinek firmowych – minimum 5 tygodni. | TAK
6 | Dostawa pozycji 6 , 8a, 8c, 11 oraz innych (jeśli wymagają) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C potwierdzona wydrukiem. Wydruk z poprzednich dostaw jako załącznik do oferty (na wezwanie zamawiającego). | TAK
7 | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem | TAK
8 | Wszystkie odczynniki od jednego producenta (z wyjątkiem nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów), tego samego co posiadany sprzęt | TAK
9 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn | TAK
10 | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | TAK
11 | Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych („Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”) oferowane produkty (odczynniki) były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie, tj: ID-Centrifuge 12 SII; ID-Incubator 37 SI; ID-Pipetor FP4 | TAK
12 | Wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania oferowanych odczynników z tym systemem. | TAK
13 | Do oferty załączyć pozytywną opinię o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT w Warszawie - jednostki stanowiącej w Polsce, na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2017 poz. 1371, z późn. zm.), obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi | TAK
II. | Aparatura
1. | Oprogramowanie polskojęzyczne pozwalające na prowadzenie pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi ( wydruki wyników i księgi laboratoryjne ) zgodnie z obowiązującymi przepisami , z niezbędnym zestawem komputerowym (z programem operacyjnym) , drukarką laserową i skanerem kodów pozwalającym na bezpośrednie wprowadzenie danych z etykiet na pojemnikach z krwią do systemu. W przypadku zmiany dotychczasowego oprogramowania konieczne jest przeniesienie dotychczasowej bazy danych do nowego programu w sposób umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych i wydruk archiwalnych wyników | TAK
3. | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne | TAK
4. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). | TAK
5. | Instrukcja obsługi aparatury i instrukcje wykonania metod w języku polskim | TAK
6. | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
| …………………………..….……. | …………………………………………….
| /data/ | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Pakiet 10 - serologia grup III
PAKIET Nr 10 |  | Dostawa odczynników do serologii grup krwi na 12 miesięcy - (III.)
L.p. | NAZWA ODCZYNNIKA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena opak. netto (zł) | Wartość netto (zł) na 12 miesięcy | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) na 12 miesięcy
|  |  | ilość | jedn. miary
[8 empty] | (kol.G x kol.H) |  | (kol. I + (kol.I x kol.J %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1. | PBS (0,15mol/l NaCl buforowany , ph 7 ) | but. max 1000 ml | 100 | litr
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 )
2. | Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, - należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II nr 16 poz. 75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
5. | Przyjmujący zamówienie dostarczy butlę 1000 ml z nastawnym dozownikiem 1-10 ml wkalkulowane w ofertę wraz z pierwszą dostawą
6. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
7. | Nazwy odczynników w języku polskim.
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
| …………………………..….……. |  |  | ………………………………………………………….
| /data/ |  |  | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/